编号：0215-2020-AA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江西忠塑管业有限公司 | | | | | 审核员 | 郭小红、胡九根 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技术部 | 微控型电子万能试验机 | JXZS-SY-02-01-A | WDT-W-20KN | *U*=0.7%  （k=2） | 0.3级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2020年08月05日 | √ |
| 技术部 | 电子天平 | JXZS-SY-04-02-B | FA2004 | *U*=0.0003g  （k=2） | 2等 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2020年08月05日 | √ |
| 技术部 | π尺 | 200502 | φ（600～900）mm | *U*=0.02mm（k=2） | *U*=0. *5μm+5×10-7L*（k=2） | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2020年08月05日 | √ |
| 技术部 | 管材耐压爆破试验机 | JXZS-SY-01-01-A | XGNB-N-B-10MPa | *U*=0.10 %FS（k=2） | 0.05级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2020年08月05日 | √ |
| 技术部 | 游标卡尺 | T15100005 | (0~150)mm | *U*=0.02mm（k=2） | 4等 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2020年08月05日 | √ |
| 技术部 | 溶体流动速率仪 | JXZS-SY-10-01-A | MEI-1211 | 温度：*U*=0.4℃；  质量：*U*=0.5g（k=2） | Urel=2%（k=2） | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2020年08月05日 | √ |
| 技术部 | 鼓风干燥箱 | JXZS-SY-08-01-B | DHG-9070A | 温度*U*=0.4℃（k=2） | *U*=0.06℃（k=2） | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2020年08月05日 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  查该公司建立了测量设备台帐，测量设备均外送湖南航测检测技术服务有限公司机构校准，随机抽查7台测量设备，均按照公司文件的要求，按周期送检，检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期，测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020 年11月08日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**