编     号：0109-2018-2020

现场审核记录二

企业名称：大安鸿源管业有限公司

审核员：      李修权                   审核日期：2020年11月06日~11月07日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量职能 |  | 查该企业组织机构：综合办公室、生产部、技术质量部、营销部。查《测量管理体系管理手册》计量职能机构是技术质量部，询问：技术质量部经理、检验人员、技术人员以及车间机床操作人员清楚自己的工作职责。符合要求。 |  | 技术质量部 综合办公室 |  | 否 |  |
| 2 | 组织如何规定纳入测量管理体系的测量过程和测量设备是否考虑不符合计量要求而带来的风险。 |  | 5.2 以顾客为关注焦点 |  | 企业已组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。内部顾客满意度目标95%，实际完成98%； 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。符合要求。 |  | 技术质量部 |  | 否 |  |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 |  | 5.3质量目标 |  | 企业制定了总的质量目标，技术质量部已对公司总的质量目标进行了统计，2019年10月-2020年10月月份质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。符合要求。 |  | 技术质量部 |  | 否 |  |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1程序 |  | 查产品执行标准明细表，执行标准：GB/T18607-2008抽油泵及组件；SY/T5029-2013抽油杆，查产品编号：0055501抽油泵产品检验报告，G1968587-2019耐磨防腐抽油泵，均为现行有效版本，计量单位书写正确。符合要求。 |  | 技术质量部 生产部（车间） 营销部 |  | 否 |  |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3记录 |  | 编制了编号为DAHY/QR-5.7.7-05《油管出厂检验记录》，静水压力试验和编号为ZL-9.4.1-201《5-1/2套管接箍检验记录》，车外径、螺纹、锥度、紧密距、静水压试验等，验证结论：合格，检验员：01；符合要求。报告清晰正确，保存期限5年，符合规程要求，受控。符合要求。 |  | 技术质量部 生产部（车间） 营销部 |  | 否 |  |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ |  | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 |  | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求， 企业所有在用的测量设备对检环境条无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 在生产车间发现编号9443 规格0-300mm的游标卡尺没有纳入测量设备台账中管理，不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款“……测量设备应在受控的或已知满足需要的环境中使用，以确保有效的测量结果。用于监视和记录影响量的测量管理体系内。”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号： 6.3.1测量设备 |  | 技术质量部 生产部（车间） 营销部 |  | 次要不符合01 |  |
| 7 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ |  | 6.4 外部供方 |  | 企业建立了DAHY/CLP211-2018的《外部供方管理控制程序》文件。 营销部建立和评价测量设备合格供方名录。负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。企业测量设备全部委托白城市计量检定测试所、黑龙江圣辉计量检测技术服务有限公司、黑龙江华安精益计量技术研究院有限公司等部门检定、校准。符合要求。 |  | 营销部 |  | 否 |  |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 |  | 7.1.计量确认 |  | 查：抽油泵φ32油压密封性检验列为重要测量过程并进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量验证记录表》。符合要求。 |  | 技术质量部 |  | 否 |  |
| 9 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ |  | 7.2测量过程7.3.1测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了8个测量过程，重点关键的测量过程2个，抽油泵φ32油压密封性和套管接箍外径。编制了控制规范，抽查了DAHY/CL-01《抽油泵φ32油压密封性试验测量过程控制规范》对抽油泵φ32油压密封性试验测量检验过程控制进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程及控制一览表》。符合要求。 |  | 技术质量部 生产部 （车间） |  | 否 |
| 10 |  | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ |  | 8.2.2顾客满意 |  | 企业建立了内部顾客满意度目标95%，实际内部顾客满意度为98%符合要求。. |  | 营销部 |  | 否 |
| 11 |  | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ |  | 8.4改进 |  | 查企业建立的DAHY-CLP219-2018《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 |  | 技术质量部 |  | 否 |
| 12 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ |  | GB17167-2006 |  | 企业主要耗能为电；2019年10月-2020年10月用电31.8t标准煤。不是耗能企业。符合要求。用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相三线电子式电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准的要求 |  | 技术质量部 |  | 否 |