编号：0209-2019

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 自贡市贝尔吉教学仪器设备有限公司 | | | | | 审核员 |  | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部/生产车间 | 台秤 | —— | TGT-500A | III级 | M1级 | 四川省川南计量测试中心自贡检验检测院 | 检定2020/05/18 | √ |
| 生产部/生产车间 | 案秤 | —— | ACS-10 | III级 | M1级 | 四川省川南计量测试中心自贡检验检测院 | 检定2020/05/18 | √ |
| 生产部/生产车间 | 绝缘电阻表 | 7014070 | ZC25-3 | 10级 | 兆欧表端电压测量仪1.0级  标准高阻箱0.2级 | 四川省川南计量测试中心自贡检验检测院 | 检定2020/05/15 | √ |
| 生产部/生产车间 | 耐压测试 | 1104007-012 | CS2672DX | Urel=2.0% k=2 | 0.2级 | 四川省川南计量测试中心自贡检验检测院 | 校准2020/08/05 | √ |
| 生产部/生产车间 | 钢卷尺 | —— | 5m | 2级 | MPE:(0.03+0.03)mm | 四川省川南计量测试中心自贡检验检测院 | 检定2020/05/22 | √ |
| 生产部/生产车间 | 线纹钢直角尺 | —— | （0-200）mm | 合格 | 宽座角尺：1级  三等金属线纹尺：三等 | 四川省川南计量测试中心自贡检验检测院 | 检定2020/05/18 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  该企业未建立最高计量标准，所有测量设备均送外校准/检定。校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年11月19日~11月20日上午  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |