编     号：0209-2020

现场审核记录

企业名称：自贡市贝尔吉教学仪器设备有限公司

审核员：_____冷校___________

审核日期：  2020年11月19日 上午至2020年11月20日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理兰金，管理者代表李万春、质检部负责人倪健康、生产部/生产车间黄洋等人，他们对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司已识别出了11个测量过程，其中关键过程2个，一般测量过程9个，其中：台面板材厚度测量和配料称重测量过程等2个测量过程被列为高度制测量过程。公司有7台件测量设备，其中2台强检设备入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，对标准的理解 和应用还比较陌生，希望公司能够加大对测量管理体系相关知识的培训，加大测量过程的管理力度，提高产品质量，保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表/质检部/生产部/生产车间/供销部/行政办/财务部 | 建议项 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质检部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能，计量职能部门质检部的14项职责。覆盖了标准要求的计量职能。另外企业还编制了《计量职责管理程序》，对其它部门及体系覆盖的各类人员规定了职责和任职要求。满足标准的要求。 | 管理者代表/质检部/生产部/生产车间/供销部/行政办/财务部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已识别顾客的测量要求并导出计量要求、顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。抽样记录详见《台面板材厚度测量过程计量要求导出和计量验证记录》内容。 企业产品质量较好，未有顾客投诉。 | 管理者代表/质检部/生产部/生产车间/供销部/行政办/财务部/行政办 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司规定了6项计量目标。分别是：1、A、B类测量设备受检率100% ； 2、不存在不清晰的计量确认记录；3、测量过程失控的发现不超过一天；4、不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品；5、计量人员培训率100%；6、顾客满意度达95%。质量目标与计量方针一致，该目标已通过质检部向其它5个部门进行了分解。查质检部与生产部/生产车间目标完成情况2020年二季度和三季度均达到目标要求。，但质量目标缺少湛卢总分析，已与企业沟通，补充完善了相关内容。 | 管理者代表/质检部/生产部/生产车间/供销部/行政办 | 建议项 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年9月8日召开了管理评审会，会议由公司最高管理者总经理兰金主持，管理者代表李万春汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的①建议设置测量管理体系管理岗位。②、进一步加强人员培训，不能提高测量专业知识和测量水平。③配备一些准确度较高的测量设备等3个问题方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表/质检部/生产部/生产车间/供销部/行政办/财务部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 6.1.2能力和培训 | 企业识别了测量体系相关人员7人，其中专职计量人员1人。编制了测量人员情况一览表。 企业通过《测量管理体系质量手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 查行政办《2020年培训计划汇总表》中已纳入与测量管理体系有关的培训内容。2020年与测量管理体系有关的培训计划9项，已完成8项。 查生产部/生产车间黄洋企业职业卫生负责人、管理员培训合格证，发证日期2018年8月13日：证号：ZYJK1805103110252发证单位：自贡市补天职业技术培训学校； 查生产部/生产车间倪文凯企业职业卫生负责人、管理员培训合格证，发证日期2018年8月13日：证号：ZYJK1805103110256；发证单位：自贡市补天职业技术培训学校；查生产部/生产车间黄洋，企业首席质量官任职培训证书，发证日期2016年059月25日：证书编号：SCQTSC/CQO/201604-003发证单位。四川省质量技术监督学院。人员资质满足要求。 | 质检部/生产部/生产车间/供销部/行政办/财务部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和其它体系管理文件，手册基本覆盖标准的全部要素，基本满足标准和企业管理要求。 查BRJ-WJ-21-2020《原材料检验规范》和Q/BEJBB.072.06物资购进检验记录中材料名称：钻圈架，对执行依据、材料规格、型号、送检数量、检验情况、合格数量、人员、检验日期等内容进行了明确的规定，并进行了详细记录，符合要求。 查：生产部/生产车间模型成品检验记录，编号：Q/BEJBB.072.08热传导实验材料，规格型号：J29018，检验标准：JY00001-2003，检验日期：2020年9月1日， 检验记录内容及结论完整，规范符合要求。 | 质检部/生产部/生产车间/供销部/行政办 | 否 |
| 8 | 企业是否建立了软件台帐，是否进行软件确认 | 6.2.2软件 | 生产部/生产车间是软件的管理部门，目前该公司尚无测量用软件。 | 质检部/生产部/生产车间 | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业规定了台面板材厚度测量和配料称重测量过程等测量设备，列入体系管理，企业共有测量设备7台件（2台强检设备）。企业编制了《测量设备台账》。质检部负责测量设备全过程管理。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。 该企业生产加工现场为常温作业，无温度湿度要求。无其它环境要求。 | 质检部/生产部/生产车间/供销部/行政办 | 否 |
| 10 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 现场抽查质检部及供销部，对测量设备供方管理建立供方业绩评价机制，有供方名录，基本符合要求。建立了公司提供计量服务的服务供方业绩评价机制，查外部服务供方：四川省川南计量测试中心自贡检验检测院仅对供方的服务质量进行了评价，对其它内容（及时性、经济性、可靠性、测量能力等）未进行评价，已与企业沟通进一步完善。 | 质检部/供销部 | 建议项 |
| 11 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业在测量管理手册中规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准和验证。计量确认记录内容正确，符合要求。查企业计量确认一览表内容，符合要求。 查企业配料称重的计量要求导出计算有误，已与企业沟通进行了改正。建议进一步掌握计量要求导出的方法。 | 质检部 | 建议项 |
| 12 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业在体系程序文件中规定的计量间隔调整的方法和流程，符合标准的要求。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业在体系文件中对测量设备的调整控制做出了规定，满足企业产品标准的要求和程序文件《测量设备管理程序》及《封印和标识管理程序》的要求。 | 质检部/生产部/生产车间/供销部/行政办 | 否 |
| 14 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业体系文件规定了测量过程设计和实现控制的程序，识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了11个测量过程档案。《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，有计量确认明细表。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。其中关键测量过程2个，一般过程9个。所有测量过程全部有对应的检定计划，检定计划内容满足过程控制要求。 抽查高控制测量过程《台面板材厚度测量》测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质检部/生产部/生产车间/供销部/行政办 | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《台面板材厚度测量》测量过程不确定度评定，方法正确，见附件《台面板材厚度测量过程不确定度评定》报告。 | 质检部/生产部/生产车间 | 否 |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到“四川省川南计量测试中心自贡检验检测院进行检定或校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查质检部编号2105050357游标卡尺，检定日期：2020年5月18日，有效期至2020年11月17日，检定单位：四川省川南计量测试中心自贡检验检测院；已超期，仍在生产现场使用。开出次要不符合项。 查生产部/生产车间5m钢卷尺（无号）检定日期：2020年5月22日，有效期至2021年5月21日，检定单位：四川省川南计量测试中心自贡检验检测院；查生产部/生产车间70144070绝缘电阻表，检定日期：2020年5月15日，有效期至2021年5月14日，检定单位：四川省川南计量测试中心自贡检验检测院；查生产部/生产车间台秤（无号）检定日期：2020年5月18日，有效期至2021年5月17日，检定单位：四川省川南计量测试中心自贡检验检测院；（共抽查6件测量设备详见《溯源抽查表》）的测量设备检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。 | 质检部/生产部/生产车间/供销部/行政办 | 不符合项01 |
| 17 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。但统计技术的应用不够熟练，应加强培训。 | 管理者代表/质检部/生产部/生产车间/供销部/行政办/财务部/行政办 | 建议项 |
| 18 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对内、外部顾客进行满意度调查。发放《顾客满意度调查表》8份，内部顾客满意度100分；外部顾客满意率为99%，但外部顾客满意度缺少满意度的分析与量化，已与企业沟通，尽快完善顾客满意率调查的分析量化工作。 | 质检部/供销部 | 建议项 |
| 19 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年8月18日，组织了公司测量管理体系内审，分2组对公司5个部门进行了全要素的审核，开出2不符合项，内审中发现的问题列为了整改项。内审检查表填写不规范，已与企业沟通进行了完善。 | 管理者代表/质检部/生产部/生产车间/供销部/行政办/财务部 | 建议项 |
| 20 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司体系文件规定了审核和监视管理的控制程序。对列入体系管理的关键测量过程2个，一般过程9个的测量设备计量确认过程，按照《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次进行监视。监视控制方法有效，符合要求。 | 质检部/生产部/生产车间/供销部/行政办） | 否 |
| 21 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业体系文件规定了对不合格的管理控制程序，经公司验证确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 在内审中开出2个不符合项，于8 月21日前全部已进行了整改。基本 符合要求。 | 质检部/生产部/生产车间/供销部/行政办 | 否 |
| 22 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业体系规定了持续改进的控制程序及预防和纠正的方法，纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。 | 质检部/生产部/生产车间/供销部/行政办 | 否 |
| 23 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业共有2台强检设备列入测量管理体系，随机抽查2件强检设备，均送至法定计量单位溯源。 查生产部/生产车间70144070绝缘电阻表，检定日期：2020年5月15日，有效期至2021年5月14日，检定单位：四川省川南计量测试中心自贡检验检测院；查生产部/生产车间台秤（无号）检定日期：2020年5月18日，有效期至2021年5月17日，检定单位：四川省川南计量测试中心自贡检验检测院；符合要求。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。 | 质检部/生产部/生产车间/供销部/行政办 | 否 |
| 24 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要能源为电和水，2019年全年用电量3.6万度； 水552吨。折算为4.45吨/标煤。 不属于重点用能单位。 | 财务部 | 否 |