编号：0216-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 成都易信达科技股份有限公司 | | | | | 审核员 | 胡琳 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技术质量部 | 数显卡尺 | KC001 | （0-300）㎜ | U=0.02㎜k=2 | 四等量块 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.4.17 | √ |
| 技术质量部 | 水表检定装置 | 430左 | LS-3B(15-25)㎜ | 0.2级 | 二等金属量器标准装置 | 成都市计量检定测试院 | 2019.12.24 | √ |
| 技术质量部 | 水表检定装置 | 671右 | LS-3B(15-25)㎜ | 0.2级 | 二等金属量器标准装置 | 成都市计量检定测试院 | 2019.12.24 | √ |
| 技术质量部 | 压力表 | SJG005 | (0-4)MPa | 1.6级 | 数字精密压力表0.04级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.4.17 | √ |
| 技术质量部 | 游标深度卡尺 | KC003 | （0-200）㎜ | U=0.02㎜k=2 | 四等量块 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.4.17 | √ |
| 技术质量部 | 电子万能试验机 | ZJ06 | RGL-10 | 0.3级 | 标准测力仪 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.4.17 | √ |
| 审核综合意見：  公司已建立了水表检定装置，测量设备全部送至成都市计量检定测试院和深圳中恒检测技术有限公司检定、校准，检查全部6台件测量设备，其中6台件符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020 年11 月6日~ 11月 7 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**