受理编号：0093-2017-2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏润之泽实业有限公司 | 审核员 | 李政阳 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 质检部 | 电子台秤 | RZ-F-01 | TCS-200 | Ⅲ级 | 砝码M1、F2等级 | 山东省黄河计量研究院 | 2018.12.10 | √ |
| 质检部 | 电子台秤 | RZ-F-01 | TCS-500 | Ⅲ级 | 砝码M1、F2等级 | 山东省黄河计量研究院 | 2018.12.10 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | RZ-L-02 | 0-25mm | ±0.004mm | 量块四等 | 山东省黄河计量研究院 | 2018.12.10 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | RZ-L-01 | 0-150mm | ±0.02mm | 量块五等 | 山东省黄河计量研究院 | 2018.12.10 | √ |
| 质检部 | 邵氏硬度计 | RZ-F-03 | LX-A | ±1HA |  0.3级； ±0.25um | 山东省黄河计量研究院 | 2018.12.10 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | RZ-L-10 | 5m | ±(0.3+0.2L)mm | 标准钢卷尺U=0.05mm | 山东省黄河计量研究院 | 2018.12.10 | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | RZ-L-11 | 500 mm | ±0.15mm | 标准金属线纹尺U=0.1um | 山东省黄河计量研究院 | 2018.12.10 | √ |
| 审核综合意見：通过抽查校准证书，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构校准，经查7份测量设备校准证书，量值溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2019 年 10月03日 审核员签字： 部门代表签字： |

 **测量设备溯源抽查表**