[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0168-2018-2020
审核员现场审核记录

企业名称：__西安同洪机械制造有限公司__     
审核员：__李俐____李学弘___                 审核日期： 2020年11月10日 

	序号
	审核内容及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	公司《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。已分解到各部门和生产车间共有5项指标可测量，每半年由行政部

查统计考核，2020年7月5日，对质量目标和完成情况统计，经考核均已达标。
	生产技术部

生产车间
质量管理部

综合办公室


	否

	2
	企业内审和管理评审情况？
	5.4管理评审

8.2.3测量管理体系审核
	公司于2020年11月5日进行了测量管理体系管理评审由最高管理者总经理马维骏主持各个部门汇报了体系运行一年的情况，管理者代表李龙生作了体系运行的总结报告并对下一年度测量管理体系的运行做出了安排。

公司于2020年10月17日，组织了公司测量管理体系内部审核，张琳琳为审核组长，组员屈永国分两组对公司生产技术部、质量管理部、综合办公室、销售部进行了审核，共发现了2个不符合项，并在2020年10月25日完成了整改。
	生产技术部

生产车间
质量管理部

综合办公室


	否

	3
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4 标识


	抽查，出厂编号4407180661，带表卡尺，B类测量设备，经设备江苏世通仪器检测服务有限公司2019.11.19校准，设备上已粘贴检定合格标签。

抽查，出厂编号382225，千分尺B类测量设备，经设备江苏世通仪器检测服务有限公司2019.11.19校准，设备上已粘贴检定合格标签。

抽查，出厂编号4094068，内径百分表B类测量设备，经设备江苏世通仪器检测服务有限公司2019.11.19校准，设备上已粘贴检定合格标签。

符合标准和公司文件要求。
	生产技术部

生产车间
质量管理部

综合办公室


	否

	
	
	6.3.1 测量设备
	公司已建立《测量设备管理程序》。生产部负责建立测量设备台账。查《测量设备台账》，公司主要测量设备有千分尺、游标卡尺和百分表等。现场所查的测量设备均已纳入测量设备台账。
	生产技术部

生产车间
质量管理部

综合办公室
	否


	
	
	6.3.2 环境
	公司对测量环境无特殊要求。
	生产技术部

生产车间
质量管理部

综合办公室
	否

	
	
	6.4外部供方
	提供了《合格供方名单（计量）》，企业测量设备由江苏世通仪器检测服务有限公司进行溯源。

2020年10月对江苏世通仪器检测服务有限公司的校准能力进行评价并确认。
	生产技术部

生产车间
质量管理部

综合办公室
	否

	
	
	7.3.2溯源性
	该公司未建最高计量标准，抽查，
编号为65372，(100-125)㎜，外径千分尺；编号为65251，(250-300)㎜，外径千分尺；编号为4607104602，游标卡尺均经江苏世通仪器检测服务有限公司校准。

查质量管理部,编号：100181 游标卡尺，校准日期：2019.04.02，未按确认间隔进行溯源。
	生产技术部

生产车间
质量管理部

综合办公室
	01

	4
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认

	抽查冷轧钢板测厚的测量要求识别正确，配备的千分尺，已验证，验证方法正确，未出现不合格测量设备。
查生产部，编号：41340 外径千分尺，经2019年11月19日校准，经11月25日确认；
编号：0-300 游标卡尺，经2019年11月19日校准，经11月25日确认记录，确认记录满足要求。 
	生产技术部

生产车间
质量管理部

综合办公室


	否

	5
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程

	抽查：冷轧钢板测厚编制规范符合要求，计量要求导出经过验证，有效性得到确认。
	生产技术部

生产车间
质量管理部

综合办公室
	否

	6
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度
	抽查冷轧钢板测厚不确定度评定正确。
	生产技术部

生产车间
质量管理部

综合办公室
	否


	7
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	抽查冷轧钢板测厚对外径千分尺的监视每月进行一次。
	生产技术部

生产车间
质量管理部

综合办公室
	否

	8
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	上次监督审核开具 1个不符合项：“ 质量管理部未对江苏世通仪器检测服务有限公司的校准能力进行评价并确认。”涉及GB/T19022-2003标准的 6.4条款，已经纠正并制定对应的纠正措施，经确认纠正措施有效，落实到位，不符合项已经关闭。
	生产技术部

生产车间
质量管理部

综合办公室

	否

	9
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业无强检计量器具,无定量包装产品。


	生产技术部

质量管理部

综合办公室


	否

	10
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	2019年全年能耗86吨标煤，配备了1台电能表精度等级0.5～1.0级满足GB/17167的要求4.3条款。 


	生产技术部

质量管理部

综合办公室


	否

	11
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。
	生产技术部

质量管理部

综合办公室


	否


 1 / 2

