编    号：0175-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__西安锦晟建材有限公司__

审核员：__李俐____李学弘_                        审核日期： 2020年11月09日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 西安锦晟建材有限公司，企业主要从事建筑材料、混凝士、水泥制品生产加工，预拌砂浆生产、检验检测、销售。 综合办公室和试验部为测量体系职能部门为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 测量体系文件和企业相关制度经过一年运行体系文件没有变化，一年内，企业产品质量稳步上升产能进一步扩大，企业测量管理体系日臻完善，顾客满意度有所提高，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。 公司主要测量要求是原材料进厂检验，生产过程质量控制和出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 综合办公室试验部已组织识别企业原材料：水泥、建筑用砂、卵石、粉煤灰等进厂，搅拌过程、混凝土出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 现场混凝体搅拌生产装置定量配料称重及原料称重测量过程均进行了有效控制,其中定量称重采用定期核查方法,有核查记录;原材料称重地衡有地方计量技术机构实施强制检定. 物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，测量体系充分发挥了作用，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由综合办公室统计考核，均能达标。查看2020年1-10月份统计，计量器具送检记录应送、实送、检定、合格，符合要求，抽查在用计量器具标识，计量器具完好率96%，配备率99%；人员培训100％；顾客满意度98.4％。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 4 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年07月7日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理李京强主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代吴双领总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 5 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 编制了测量人员情况一览表。办公室制定各类人员能力要求，体系相关人员63人，计量人员7人。抽查了企业制定的2020年员工培训计划表，按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系手册及程序文件、培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过口头提问考试进行评价，满足要求。 查综合办公室，测量管理体系内审资料时发现，参加内审的2名内审员未见到培训记录。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 01 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 已对测量软件进行了识别并建立了台账。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 7 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 查试验部检验实验室配有温湿度计，查见环境的监视记录。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 8 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 抽查，试验部.：KZJ-5000型编号10097号电动抗折实验机、 FBT-9全自动比表面积测定仪，KD-2000精密电子天平均有计量确认标识，均在有效期内。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有62台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。 查，编号：1784 型号：BYS-60 标准养护恒温恒湿控制仪；编号：131075 型号：ZKS-100 数显砂浆凝结时间测定仪，检定日期：2020.8.26检定证书台账信息一致。 试验室环境及监视满足要求。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。 综合办公室建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》，企业测量设备由陕西力源仪器设备检测有限公司、西安计量技术研究院进行溯源。 综合办公室对其资质、授权范围等进行了确认。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 11 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 提供《仪器设备检定/校准结果确认记录》，查，编号：952 FBT-9型 水泥比表面积测定仪，经2020.8.26检定合格，2020.9.1确认，记录满足要求。 编号：131075 ZKS-100型 数显砂浆凝结时间测定仪，经2020.8.26检定合格，2020.9.1确认，记录满足要求。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 13 | 计量确认过程是否已制计量确认记录是否符合要求？ | 7．1.4计量确认过程。记录。 | 抽查了型号SCS-150mm编号为159466的电子汽车衡、型号为BWS-15-SNR编号为151010的电子天平确认记录均在有效期内。并按要求形成计量确认记录。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 14 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了55个测量过程，抽查其中关键重要测量过程《胶砂配合比称重测量过程》。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制检查表》。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了《胶砂配合比称重测量过程》测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为陕西力源仪器设备检测有限公司、西安计量技术研究院，量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 17 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 18 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业每年进行一次内部顾客满意度问卷调查，企业的计量要求均能满足标准的要求。抽查2019年08月顾客满意度为96.2％ | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 19 | 业每年进行企几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年7月5日组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门进行了全要素的审核，共发现了个需要改进问题，并在2020年7月6日前完成了整改。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 20 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 抽查2020年1-10生产部编号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ站型号HZS-180的配料称监视记录为每班2次用M1级砝码对其静态测量，测量过程监视符合要求。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 |  |
| 21 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |
| 22 | 查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合格测量过程 | 根据现场抽查1个关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。 根据2020年《测量管理体系监视报告》监视过程中没有发现过程不合格。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 |  |
| 23 | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。企业发现 不合格的测量设备均进入报废程序。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 |  |
| 24 | 如何采取预防措施？ 对上次认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况 | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 2020年内审的不符合项已经实施纠正和纠正措施，经过验证，措施有效。 查2019年11月初次审核时的不符合已经整改完毕，经验证符合要求，不符合已经关闭。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 |  |
| 25 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？企业是否对能源计量数据自动采集、平衡分析、考核？ | 计量法制要求 5.4能源计量数据 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范。企业共有强检计量器具4台件分别是电子汽车衡、电能表，其中3块电能表的配备符合GB17167-2006的规定，满足要求。该企业不是重点能耗单位，2019年全年消耗的水.电折合标煤194吨标煤。 | 综合办公室 试验部 生产部 设备部 | 否 |