受理编号：0035-2017-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏明浩科教设备有限公司 | | | | | 审核员 | 李政阳 | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 电子台秤 | 5003569 | TCS-500 | Ⅲ级 | 标准砝码  M1等级  F2等级 | 山东省黄河计量研究院 | 2019.3.15 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 5003563 | 0-25mm | ±0.004mm | 量块  四等 | 山东省黄河计量研究院 | 2019.3.15 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 1# | 0-150  mm | ±0.02mm | 量块  五等 | 山东省黄河计量研究院 | 2019.3.15 | √ |
| 质检部 | 邵氏硬度计 | / | LX-A | ±1HA | 标准测力仪0.3级 | 山东省黄河计量研究院 | 2019.3.15 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | 5003559 | 5m | ±(0.3+0.2L)  mm | 标准钢卷尺U=0.05mm | 山东省黄河计量研究院 | 2019.3.15 | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | 5003561 | 1000mm | ±0.20mm | 标准金属线纹尺U=0.1um | 山东省黄河计量研究院 | 2019.3.15 | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | 5003560 | 500 mm | ±0.15mm | 标准金属线纹尺U=0.1um | 山东省黄河计量研究院 | 2019.3.15 | √ |
| 审核综合意見：  通过抽查校准证书，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构校准，经查7份测量设备校准证书，量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2019 年10月05日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**