编号：0091-2016-2020测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 黑龙江省荣泽石油设备有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 姜丽 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 设备编号 (厂内） | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 接地导通电阻测试仪 | 13 | CJ2520A | Urel=0.5% k=2 | 接地导通电阻测量仪检定装置0.5级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.09.21 | √ |
| 质量部 | 绝缘电阻表 | 13053086 | ZC-7 | 20.0级 | 兆欧表检定装置U=0.2% K=2 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.10.12 | √ |
| 质量部 | 钳形电流表 | 12543 | MS2015A | ±1%T | 单相程控标准功率源证书号：DBB202008641 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.10.12 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 0231 | 0-200mm | ±0.05mm | 三等量块0.5μm+5×10-6In （K=2.58） | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.09.21 | √ |
| 质量部 | 涂层测厚仪 | BB160021 | MC2000 | Urel=1.5% (k=2) | 标准硬度片A级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.10.12 | √ |
| 质量部 | 耐压测试仪 | 171804 | WB2673C | Urel=3.0×10-3 | 数字高压表0.5% 兆欧表检定装置0.2% 数字多用表DVC：±0.005%AVC：±0.006%DCI：±0.05%ADI：±0.1% | 中国航发 方工业有限公司计量实验室 | 2020.09.21 | √ |
| 质量部 | 红外线测温仪 | 140914861 | DT-882H | U=2℃, k=2 | 标准铂电阻温度计二等 黑体辐射源U=（0.5-0.7）℃（k=2）黑体辐射源U=0.5℃（k=2） 标准铂铑10-铂热电偶二等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.10.12 | √ |
| 质量部 | 里氏硬度计 | YA140041 | YD3000A | U=5HL, k=2 | 标准里氏硬度块 U=3HLG，K=2 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.10.12 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至中国航发南方工业有限公司计量实验室有相应资质的机构进行检定校准，经查8份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核员签字： 审核日期：2020年 11月10日 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |