编号：0093-2016-2020测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 大庆世佳石油设备股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 姜丽 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 设备编号 (厂内） | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 兆欧表 | 12060438 | ZC25B-4 | U=2.5%;k=2 | 兆欧表检定装置: MPE;±2% | 黑龙江省东北计量检定测试中心 | 2019.12.15 | √ |
| 生产车间 | 耐压测试仪 | 3106 | CJ2672A-2 | 5级 | 耐压测试仪检定装置0.5级 | 黑龙江省东北计量检定测试中心 | 2020.08.23 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 001 | （0～150）mm | ±0.02mm | 3等量块 | 黑龙江省东北计量检定测试中心 | 2020.08.23 | √ |
| 生产车间 | 接地电阻测试仪 | 113 | CJ2520A | ±0.5mΩ | 接地电阻仪检定装置MPE: ±0.05% | 黑龙江省东北计量检定测试中心 | 2020.08.23 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | 23679 | （75～100）mm | ±4um | 3等量块 | 黑龙江省东北计量检定测试中心 | 2020.08.23 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 30011 | （0～200）mm | ±0.02mm | 3等量块 | 黑龙江省东北计量检定测试中心 | 2020.08.23 | √ |
| 生产车间 | 兆欧表 | 12070314 | ZC25B-4 | 10级 | 兆欧表检定装置: （0-0.1）级 | 黑龙江省东北计量检定测试中心 | 2020.08.23 |  |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至黑龙江省东北计量检定测试中心有相应资质的机构进行检定校准，经查7份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核员签字： 审核日期：2020年 11月10日 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |