[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                        编  号：0093-2016-2020
审核员现场审核记录

企业名称： 大庆世佳石油设备股份有限公司 
审核员： 姜丽                                     审核日期：2020年11月11日
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	查技检部：耐压测试仪，型号：CJ2672A-2,编号：3106校准日期；2020.8.23计量确认周期12个月。查兆欧表；编号：12060438，校准日期2019.12.15。确认周期12个月。接地电阻测试仪编号：113，确认周期12个月，校准日期2020.8.23.，游标卡尺（0-200）mm编号：30011校准周期2020.8.23使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和校准定证书台账信息一致。公司测量设备均溯源进行检定/校准服务：黑龙江省东北计量检定测试中心。计量授权证书编号：（依）法字（2018）JLS-002号。符合要求。
	技检部

生产部（生产车间）
	否

	2
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	企业制定了总的6项质量目标，技检部（质量）已对公司总的质量目标进行了统计，2019年12月-2020年10月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求每季度考核。
	技检部


	否

	3
	企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？


	6.4外部供方
	抽查了《外部合格服务方清单》中的服务方：黑龙江省东北计量检定测试中心，校准能力范围：直流电阻、耐压测试仪、长度、温湿度、硬度,计量器具等，资质和能力完全覆盖和满足企业溯源的要求。
抽查委外服务方评价表，供方名称：黑龙江省东北计量检定测试中心，已对供方进行持续评价，审批时间为2020.8.2，批准人：赵世军，符合要求。
抽查合格供方调查评价表编号：JL-3.2-02，供方名称：乐青市海坦配电柜附件有限公司，已对供方进行持续评价，审批时间为2020.7.10，批准人：王子文，符合要求。


	技检部

生产部


	否

	4
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1计量确认
7.1.1总则
	查：关键控制过程“《伺服控制配电箱接地导通电阻测试》”使用的接地电阻测试仪。编号：113计量确认周期12个月，经过黑龙江省东北计量检定测试中心校准依据校准结果进行验证，验证人：李全恕确认时间：2020.8.23粘贴的计量确认合格标识，信息量齐全.兆欧表,编号：12070314依据校准结果进行验证。验证人：李全恕，验证时间：2020.8.23确认过程符合标准要求。
	技检部


	否

	5
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

	7.2测量过程
7.2.4 测量过程录的记
	企业未增加关键测量过程。抽查原关键测量过程：“伺服控制配电箱接地导通电阻测试测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。抽查《抽油机伺服控制配电箱出厂检验报告》，其中检验项目电气间隙和爬电距离的技术要求和检验结果没有描述。不符合GB/T19022-2003标准中7.2.4条款“c）根据测量过程控制数据的结果而采取的措施。”的规定要求。
	技检部

生产部
	次要不符合01

	6
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3测量不确定度
	已对关键控制过程《伺服控制配电箱接地导通电阻测试》进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。
	技检部

生产部


	否

	7
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》供销部采取发放《顾客满意度调查表》方式收集顾客意见，对顾客满意度进行调查。顾客满意度调查表大庆油田有限责任第三采油厂第一矿等3份，外部顾客满意度97%。达到企业计量工作目标，满足要求。企业产品质量较好，在产品质量、安全、环境管理等方面一直未有顾客投诉。
	供销部

技检部
	否

	8
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。

查：《测量过程及控制一览表》，

一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《配电箱接地保护连续测量》显示:2020年1月到2020年10月对关键控制过程“伺服控制配电箱接地导通电阻测试测量过程对测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。确认人：李全恕。
	技检部


	否

	9
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业于2020年10月18日组织了公司测量管理体系内审，内审分一个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，企业内审共开出了1个不符合项，已按期整改。企业于2020年11月7日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理委托管理者代表赵世军主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 
	办公室
	否

	10
	文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	技检部提供的企业自行编制的标准：BKSC系列抽油机交流伺服控制柜编号：Q/DQSJ001-2014。受控管理，文件现行有效。大庆市质量技术监督局高新区分局备案存档。文件起草人公司总经理：王强
	技检部


	否

	11
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	公司对测量管理体系上年监督审核发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。“编号：12060438型号：ZC25B-4兆欧表,用于柜体绝缘电阻检测，没有进行检定/校准。”；经审核组现场审核确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施2019.12.15完成。满足标准要求，同意关闭不符合项
	技检部


	否

	12
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	抽查SEEKA系列抽油机伺服控制配电箱操作说明书：震动频率、电阻、电流、电压等标注的法定计量单位正确，企业未有强制检定测量设备，符合要求。
	 技检部

办公室


	否

	13
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电；查企业2019年12至2020年10月，能耗总量28.42吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。
	办公室
	否


 2 / 2

