[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0061-2017-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：北京中财万鑫科技有限公司 
审核员：
审核日期： 2021年08月24日上午至2021年08月24日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？

测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境
	查设备编号为ZC-001，型号/规格为ZF-DSC的差示扫描量热仪，校准日期为2021年7月1日，校准证书编号为XGH202107160002W,校准机构为“深圳新广行检测技术有限公司”，粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。

查规格型号为XNR-400B，出厂编号5327的溶体流动速率仪，校准日期为2021年7月1日,校准证书编号为XGH202107160004W，校准机构为“深圳新广行检测技术有限公司”,设备处于有效的校准状态，符合要求。

查实验室2021年7月2日的“温湿度记录表”。环境条件满足要求。
	生产部

品保部

采购部
	否

	2
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	抽查关键测量过程“Φ160×14.6聚乙烯管材壁厚尺寸测量过程”的“计量要求导出及验证记录”，计量要求识别正确；所配备的测量设备为规格型号为（0~150）mm游标卡尺，校准日期为2021年7月1日；查编号为2021-01的“计量 确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。

企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。
	生产部

品保部
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	企业本年度无新增关键测量过程。

企业共识别了19个测量过程，其中1个关键测量过程，18个重要测量过程。

查GB/T8806-2008《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》，已按照该标准的规定对测量过程实施了控制及有效性确认。
	生产部

品保部
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度


	企业编制了《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。抽查《Φ160×14.6聚乙烯管材壁厚尺寸测量不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《Φ160×14.6聚乙烯管材壁厚尺寸测量不确定度评定报告》。符合要求。
	品保部
	否

	5
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	企业的测量设备委外送检到3家机构：“深圳新广行检测技术有限公司”，其机构注册号CNAS L4802；“深圳华科计量技术检测有限公司”，其机构注册号CNAS L8465；“潍坊博安检验检测有限公司”，其专项计量授权证书号“（高）法计（2019）0002号”。
查型号规格(0-1.6)MPa,出厂编号2887的压力表校准证书，校准机构为“潍坊博安检验检测技术有限公司”，证书编号：力校字第0081号,校准日期：2021年7月29日。量值均已溯源到SI单位，符合要求。
查品保部的检测现场视频显示的电子天平（型号：FA2004，编号：1409182），未提供出有效校准证书，经确认，该设备未送检。不符合认证审核准则条款 “7.3.2溯源性”的要求。
	品保部
	不符合02 

	6
	就顾客的计量要求是否

已满足来监视有关顾客

满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业通过《客户满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，查2021年4-5月的外部客户调查情况，满意度达到100%。
	销售部
	

	7
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	能源管理
	公司主要耗能品种为电和水。2020年全年用电300万度，用水500吨，共消耗能源折标煤368.743吨。公司不是重点用能单位。
	生产部
	否


 2 / 2

