编  号：0087-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称：大庆汇丰达石油科技开发有限公司

审核员： 姜丽                                     审核日期：2020年11月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查质量部：游标卡尺（0-300）mm编号：103651校准日期；2020.10.21计量确认周期12个月。查外径千分尺；(100～125)mm编号：1257，校准日期2020.10.27。确认周期12个月。压力表（0-60）MPa编号：217579，确认周期6个月，校准日期2020.10.26，游标卡尺（0-150）mm编号：154875校准日期2020.10.27使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和校准定证书台账信息一致。公司测量设备均溯源进行检定/校准服务：大庆油田计量检定测试所。符合ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》的要求，注册号：CNAS L0530详见《量值溯源抽查表》。符合要求。 | 质量部 生产部（生产车间） | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的5项质量目标，质量部已对公司总的质量目标进行了统计，2019年11月-2020年10月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求每季度考核。 | 质量部 | 否 |
| 3 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 抽查了《外部合格服务方清单》中的服务方：大庆油田计量检定测试所，校准能力范围：长度、力学、热学、硬度,计量器具等，资质和能力完全覆盖和满足企业溯源的要求。 抽查委外服务方评价表，供方名称：，已对供方进行持续评价，审批时间为2020.10.8，批准人：李弘博，符合要求。 抽查合格供应商清单，供方名称：哈尔滨量具刃具集团有限公司等，已对供方进行持续评价，审批时间为2020.8.20，批准人，李弘博，符合要求。 | 质量部 办公室 | 否 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 7.1.1总则 | 查：关键控制过程“《除尘器法兰内径尺寸测量》”使用的游标卡尺（0-300）mm。编号：103651计量确认周期12个月，经过大庆油田计量检定测试所校准依据校准结果进行验证，验证人：苏立庆，确认时间：2020.10.21粘贴的计量确认合格标识，信息量齐全。外径千分尺（(100～125)mm,编号1257依据校准结果进行验证。验证人：苏立庆，验证时间：2020.10.27确认过程符合标准要求。 | 质量部 技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.4 测量过程录的记 | 企业未增加关键测量过程。抽查原除尘器法兰内径尺寸测量关键测量过程，经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。质量部提供的热处理工序外协件进厂检验记录：编号：JL/7.4-05产品名称：封隔器，，零件名称小四通头。技术要求调质HB217-255。实测值HB235.记录人未签字。建议补充完善。 | 质量部 技术部 生产部 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对关键控制过程《除尘器法兰内径尺寸检测》进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 质量部 技术部 生产部 | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》供销部采取发放《顾客满意度调查表》方式收集顾客意见，对顾客满意度进行调查。顾客满意度调查表：抽查大庆油田第七采油厂第二油矿、大庆油田第十采油厂第三油矿2份，外部顾客满意度达到企业计量工作目标，满足要求。企业产品质量较好，在产品质量、安全、环境管理等方面一直未有顾客投诉。 | 供销部 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《除尘器法兰内径尺寸检测》显示:2019年11月到2020年10月对关键控制过程“除尘器吊环内径尺寸测量过程对测量进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。确认人：李弘博 。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年9月22日组织了公司测量管理体系内审，内审分一个组，对公司5个部门一个生产车间进行了全要素的审核，企业内审共开出了1个不符合项，已按期整改。企业于2020年10月12日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理委托管理者代表李弘博主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 办公室 | 否 |
| 10 | 文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 技术部提供的高压放空阀总装图：图号：VFK-8/32-01-00其中六角螺母检验依据的标准GB/T6170-2000《1型六角螺母》。已作废。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。”的规定要求。 | 质量部 技术部 生产部 | 次要不符合01 |
| 11 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司对测量管理体系上年监督审核发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。外部客户满意度调查记录：企业未提供外部客户满意度调查记录。”；经审核组现场审核确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成。满足标准要求，同意关闭不符合项 | 质量部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查”KY20.7/65采油井口装置工艺规程汇编，文件编号：WJ-05-2015，零部件尺寸等参数法定计量单位标注不正确，建议完善。企业未有强制检定测量设备，符合要求。 | 质量部 办公室 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；查企业2019年11至2020年10月，能耗总量11.2吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 办公室 | 否 |