测量设备溯源抽查表

编号：0076-2020

| 企业名称 | 飞策防爆电器股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 焦秀伟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 耐压测试仪 | 170710-025 | RK2672AM | 交流电压 Urel=1.6% 直流电压 Urel=1.5% k=2 | 耐电压测试仪校验装置/绝缘电阻表检定装置 | 深圳天溯计量检测 股份有限公司 | 2019.12.20 | √ |
| 生产车间 | 螺纹塞规 | SG01-36 | M20×1.5 6H | U=2.4μm，(k=2) | 螺纹扫描仪 TS-SB-08060 | 深圳天溯计量检测 股份有限公司 | 2020.3.21 | √ |
| 生产车间 | 螺纹环规 | HG01-49 | M20×1.5-6g | U=3μm，(k=2) | 螺纹扫描仪 TS-SB-08060 | 深圳天溯计量检测 股份有限公司 | 2020.3.21 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 017 | （0～25）Mpa | 2.5级 | 精密压力表 0.4级 | 嘉兴市计量检定测试院 | 2020.5.13 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | T13033419 | (0-150)mm | ±0.02mm | 量块 刀口形直尺 | 深圳天溯计量检测 股份有限公司 | 2019.12.20 | √ |
| 生产车间 | 内径百分表 | 17-15455 | (35-50)mm /0.01mm | ±0.01 mm | 光栅式指示表检定仪/光面环规 | 深圳天溯计量检测 股份有限公司 | 2019.12.20 | √ |
| 生产车间 | 光照度计 | 150710042 | TES 1330A | 1级 | 发光强度标准灯 U=1.2%，(k=2) | 嘉兴市计量技术服务站 | 2019.11.18 | √ |
| 生产车间 | 绝缘电阻表 | 8032902 | ZC25-3 | 10级 | 绝缘电阻表检定装置/数字高压表 | 深圳天溯计量检测 股份有限公司 | 2019.12.20 | √ |
| 生产车间 | PH计 | NKDD6021AL18110151 | CT-6021A | 0.01级 | 酸度计检定仪 PH计标准溶液 | 深圳天溯计量检测 股份有限公司 | 2020.3.21 | √ |
| 生产车间 | 预置式 扭矩扳手 | 20140358 | (20～100)N·m/1N·m | 4级 | 扭矩扳子检定仪1.0级 | 深圳天溯计量检测 股份有限公司 | 2020.5.9 | √ |
| 审核综合意見： 抽查企业10台测量设备均送检至有相应资质的深圳天溯计量检测股份有限公司、嘉兴市计量技术服务站、嘉兴市计量检定测试院检定、校准，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020 年11月11日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |