编    号：0125-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__江西金德铅业股份有限公司__

审核员：__郭小红      审核日期： 2020年11月30日 上午至2020年12月01日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了测量管理体系质量目标4项： 1）A类测量设备月检（校准）率：100%； 2）B类测量设备月检（校准）率：90%以上； 3）内部顾客满意度：90分以上； 4）重要测量过程控制率：100%。 质量检测中心对质量目标进行分解。有具体指标可测量。2020年1-3季度A类测量设备月检（校准）率：100%； B类测量设备月检（校准）率：100%以上；内部顾客满意度：95分以上；重要测量过程控制率：100%。 生产运行部、安全环保部、精炼车间质量目标未分解。建议各部门进一步加强对公司质量目标进行分解细化，并进行统计分析。 | 质量检测中心、生产运行部、安全环保部、精炼车间 | 否 建议项 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查质量检测中心《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送江西省计量测试研究院、江西省上饶市计量所、德兴市市场监督检验检测中心、深圳中恒检测技术有限公司、东华计量测试研究院等机构检定/校准。祥见《测量设备溯源抽查表》 查质量检测中心编号为ZJKQ04型号1200-1#的试金炉2020年7月8日深圳中恒检测技术有限公司校准。B类管理，台账信息和证书一致，有计量确认状态标识。 查质量检测中心编号为070418050418050016型号722S的可见分光光度计2020年7月8日深圳中恒检测技术有限公司校准。B类管理，台账信息和证书一致，有计量确认状态标识。 查看天平室设备运行与维护保养台账，11月30日上午9点记录温度19℃，湿度45%，环境条件满足要求，工作日都进行了温、湿度记录。 查安全环保部编号为HY70572742457型号（0-1.6）MPa的压力表2020年11月09日德兴市市场监督检验检测中心检定合格，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 生产运行部、安全环保部、精炼车间测量设备台账没有及时更新。生产运行部的设备台账信息不全，如管理类型等信息没有。建议完善测量设备台账。 | 质量检测中心、生产运行部、安全环保部、精炼车间 | 否 建议项 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：质量检测中心，型号JC101电热鼓风干燥箱，编号ZJKZQ02，证书编号ZHJX202007080001，校准日期2020年7月8日，不确定度为U=0.5℃, (K=2),校准单位深圳中恒检测技术有限公司。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，B类设备管理。 查：安全环保部，型号（0-1.6）MPa压力表，编号HY70572742457，检定证书编号第LX-102201722号，检定日期2020年11月9日，有效期2021年5月8日,检定结论1.6级,检定单位德兴市市场监督检验检测中心。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，A类设备管理。 2020年质量检测中心、生产运行部、安全环保部、精炼车间没有出现不合格测量设备。 | 质量检测中心、生产运行部、安全环保部、精炼车间 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程控制流程》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了4个测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《工业硫酸浓度测量过程控制规范》、《原料铅品位测量过程控制规范》、《 电子地秤称量测量过程控制规范》、《铅精矿中铅含量分析测量过程控制规范》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 技术管理部新增关键测量过程 电子地秤称量测量过程、铅精矿中铅含量分析测量过程。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量检测中心 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 质量检测中心对关键过程工业硫酸浓度测量过程、原料铅品位测量过程进行了测量不确定度评定 | 质量检测中心 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视。质量检测中心工业硫酸浓度测量过程、原料铅品位测量过程有监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。 | 质量检测中心 | 否 |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 公司于2020年4月15日和8月11-13日分别对公司一体化管理体系进行内审，管理者代表刘胜宏亲自参与审核，对公司12个部门进行了一体化管理体系全要素的审核，共开出了48个不符合项，测量管理体系开出了6不符合项。于10月30日完成整改。 - 企业于2020年9月1日开展了2020年度一体化管理体系管理评审，会议由总经理刘建光主持，由管理者代表刘胜宏汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门，要求2020年12月30日前完成整改。 | 质量检测中心 | 否 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现测量管理体系的6个不符合项，如：“现场发现部分压力表无标识和外表模糊，通过询问车间人员，该些压力表已经不使用，但该车间没有贴作废标识或者拆除”。能查找原因，按期整改关闭。 该公司2019年度认证审核发现的2个不符合项在规定的时间整改完毕，纠正措施已落实，验证有效，认证审核时提出的2个不符合项已关闭。 | 质量检测中心、生产运行部、安全环保部、精炼车间 | 否 |
| 9 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 2020年公司测量管理体系第两次内审共开具6项不符合项，经过各车间、部门原因分析和整改，8月28日各车间、部门将整改情况反馈质量检测中心，8月30日质量检测中心对各个车间、部门整改情况进行验证。 | 质量检测中心 | 否 |
| 10 | 强制检定 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。企业规定了53台件测量设备列入强制检定，随机抽查10台件，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托江西省计量测试研究院、江西省上饶市计量所、德兴市市场监督检验检测中心、深圳中恒检测技术有限公司、东华计量测试研究院等机构检定/校准。详见附件：《 测量设备溯源抽查表》 企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。 定量包装执行JJF1070-2005《定量包装商品尽含量计量检验规则》，管理符合要求。计量单位使用情况良好。 | 质量检测中心 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要消耗煤炭、天然气、蒸汽、电、水和气体等动力资源。企业2019年度耗4.57（万吨标准煤）是重点耗能单位。 | 生产运行部 | 否 |
| 12 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，现场使用的计量器具均在有效期内。进出用能单位，应配12台（件），实配12台（件）；进出主要次级用能单位，应配41台（件），实配41台（件）；进出主要用能设备（单元）应配21台（件），实配 21台（件）；设备完好率为100%。 配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。详见附件：《能源计量审核情况表》 | 生产运行部 | 否 |
| 13 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 抽查用能单位4台件，主要次级用能单位测量设备11台件，主要用能设备8台件，测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 生产运行部 | 否 |
| 14 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 抽查用能单位4台件，主要次级用能单位测量设备11台件，主要用能设备8台件，测量设备都经过检定/校准。 | 生产运行部 | 否 |
| 15 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 经过对2020年1月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，为公司的能源管理决策提供了可靠的数据。 公司2018年取得GB/T23331-2012能源管理体系认证，证书有效期2021年11月18日。 | 生产运行部 | 否 |