附录D      Q02657-6EU电子地秤称量测量过程监视统计记录表

测量过程名称：Q02657-6EU电子地秤称量

被测参数：重量      测量范围：≤80t

测量仪器：Q02657-6EU电子地秤        测量范围：（40-120）t    允差范围：±30kg

监视方法：统计技术             核查标准：试样

| 序号 | 观察记录（t） |  |  |  |  |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |  |  |
| 1 | 42.060 | 42.060 | 42.070 | 42.080 | 42.090 | 42.072 | 0.03 |
| 2 | 42.090 | 42.080 | 42.090 | 42.070 | 42.060 | 42.078 | 0.03 |
| 3 | 42.070 | 42.090 | 42.070 | 42.080 | 42.070 | 42.076 | 0.02 |
| 4 | 42.060 | 42.070 | 42.080 | 42.080 | 42.080 | 42.074 | 0.02 |
| 5 | 42.060 | 42.060 | 42.070 | 42.090 | 42.090 | 42.074 | 0.03 |
| 6 | 42.080 | 42.080 | 42.090 | 42.070 | 42.060 | 42.076 | 0.03 |
| 7 | 42.090 | 42.090 | 42.070 | 42.070 | 42.080 | 42.080 | 0.02 |
| 8 | 42.060 | 42.080 | 42.090 | 42.070 | 42.080 | 42.076 | 0.03 |
| 9 | 42.060 | 42.060 | 42.070 | 42.090 | 42.060 | 42.068 | 0.03 |
| 10 | 42.080 | 42.080 | 42.070 | 42.070 | 42.090 | 42.078 | 0.02 |

42.075	；0.026

查表得：	A2=	0.577	D4=	2.114	D3=	0

均值控制图计算：

中心线 	  CL=42.075	t

下控制线

极差控制图计算：

中心线	CL=	0.026t

上控制线	UCL=0.052 t

下控制线	LCL=0.000 t

监视结果评价：

均值、极差控制图状态正常，电子汽车衡计量测量过程中未出现非正常变异，能满足计量检测要求。

核查人员：丁磊               核查日期：2020年11月30日

| Q02657-6EU电子地秤称量测量过程x−R控制图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监视方法：统计技术 核查标准：试样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |