编号：0013-2016-2020

| 企业名称 | 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李政阳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2010305-1 | 101-0A | ±1℃ | 温湿度实验设备自动检定系统：配热电偶Ⅰ级MPE:±0.1% | 三明市计量所 | 2020.6.15 | √ |
| 品管部 | 压力表 | 0.5.8.10.2344 | (0-2.5)Mpa | 1.6级 | 精密压力表标准装置：0.4级 | 沙县质量计量检测所 | 2020.7.13 | √ |
| 品管部 | 定量包装秤 | 3666 | H400 | ±1g | 砝码：M1等级 | 沙县质量计量检测所 | 2020.5.8 | √ |
| 品管部 | 电子天平 | 400309115318 | FA2004N | ±0.0001g | 天平检定装置：E1等级 F1等级 | 沙县质量计量检测所 | 2020.6.15 | √ |
| 品管部 | 电子汽车衡 | 54381 | SCS-100 | ±1.5e | 非自动衡器检定装置：M1等级 | 三明市计量所 | 2020.6.15 | √ |
| 品管部 | 双道原子荧光光度计 | 230E/211592 | AFS-230E | RSD<1.0% | 院子荧光光度计用溶液标准物质：Urel=1%，k=2 | 三明市计量所 | 2020.6.17 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建计量标准，测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 6份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020 年 11 月 21 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表