编号：0050-2016-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 蓝深集团股份有限公司 | 审核员 | 余慧 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/不确定度 | 测量标准装置准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产供应部 | 耐压测试仪 | 172126 | WB2670A | 5级 | 检定装置MPE±:0.5%级 | 南京市计量监督检测院 | 2019年11月25日 | √ |
| 生产供应部 | 数字温度指示调节仪 | 18H408015 | AI—518P | 1.0级 | 检定装置:0.02级 | 南京市计量监督检测院 | 2019年12月6日 | √ |
| 生产供应部 | 压力表 | YJ11037843 | （0～2.5）MPa | 2.5级 | 0.4级 | 南京市计量监督检测院 | 2020年10月19日 | √ |
| 生产供应部 | 声级计 | 02004212 | HS5660A | 2级 | 电声标准装置：（0.4-1.0）dB k=2 | 南京市计量监督检测院 | 2019年11月21日 | √ |
| 质管部 | 电磁流量计 | 19060115207 | KEFA-P-1400G2 | Urel=1.6%（k=2） | 0.5级 | 南京市计量监督检测院 | 2019年11月21日 | √ |
| 质管部 | 量块 | 090142 | 5.12mm-100mm | 4等 | 量块标准装置：3等 | 南京市计量监督检测院 | 2019年11月21日 | √ |
| 质管部 | 法码 | LS001 | 25kg | M1等级 | 法码组标准装置;F2等级 | 南京市计量监督检测院 | 2019年11月22日 | √ |
| 生产供应部 | 外径千分尺 | LS15-239 | (125-150)mm | ±0.005 | 检定装置：5等 | 南京市计量监督检测院 | 2019年11月20日 | √ |
| 生产供应部 | 兆欧表 | 10015942 | ZC25B-3 | 10.0级 | 检定装置：R：（0.2-5）级U：±1% | 南京市计量监督检测院 | 2019年11月21日 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）企业未建计量标准，对部分游标卡尺、千分尺、百分表进行自校，制定了自校规范，校准所用的计量标准由法定计量机构进行检定。其他测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 |
| 审核日期：2020年11月15日~ 11月15日审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**