编号：0050-2016-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 转子轴外径的尺寸 | | | | 企业部门 | | 质管部 | | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | φ130mm | | 导出计量要求 | | 最大允许误差 | | 0.011mm |
| 公差T | | 0.063mm | | 允许不确定度 | | - |
| 其他要求 | | - | | 其他要求 | | - |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 测量不确定度 | | 最大允许误差 | | 其他特性 | 满足要求 |
| 外径千分尺 | | | （125-150）mm | | - | | ±0.005mm | | - |
| 测量过程控制规范编号 | | | LS-C-04-312/MM-2015 | | | | | | | √ |
| 测量方法编号 | | | 《潜水电泵转子轴图纸、工艺卡》 | | | | | | | √ |
| 环境条件 | | | 常温 | | | | | | | √ |
| 操作人员姓名 | | | 陈玲 | | | | | | | √ |
| 测量不确定度评定方法 | | | 有 | | | | | | | √ |
| 有效性确认方法 | | | 有 | | | | | | | √ |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 有 | | | | | | | √ |
| 控制图绘制(如果有) | | | 有 | | | | | | | √ |
| 综合评价 | 审核记录：  1. 测量过程控制规范编制满足要求；  2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能已受控；  3. 测量过程不确定度评定方法正确；  4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求；  5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。  审核结论： 🗹符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | |

审核日期： 2020年11月15日 审核员：余慧 企业部门代表：