编    号：0050-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称：  蓝深集团股份有限公司

审 核 员：        余  慧                         审核日期：2020年 11月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业涂镀层测厚仪、0-150mm游标卡尺、25-50mm千分尺、18-35mm内径百分表、耐压试验仪、压力表等6台测量设备均分别经过南京市计量监督检测院等进行检定/校准，均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识,但现场有些现场计量器具计量确认标识标识有脱落现象。已向企业提出.测量设备基本分类正确。 测量设备使用环境基本满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。 | 质管部 生产供应部 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了CX/LS-B-03-2018《记录控制程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：千分尺校准原始记录,0-25mm千分尺编号LS10-567,记录了使用标准器和相关计量特性,校准环境条件,校准项目,校准结果,判定,校准结论,不确定度,校准日期,校准员陈玲签字, 原材料进厂试验记录，采购物资检验记录单,编号JL/SO4016，记录了物资名称机壳、时间、检验结果、并有检验王智签字。 查：工艺过程检验情况：叶轮平衡检验记录单，记录型号规格图号、时间、作业指导书号、规定值、实测值、检验结果，有检验员李荣发签字。 查水泵出厂试验报告, 编号JL/SO4026,记录产品名称,型号规格,额定参数等检测项目,并有实测数据记录,有结果判定,试验员黎国知,记录人王家勇签字和试验时间。 记录时间、记录人、环境等信息参数符合要求。 | 质管部 生产供应部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查见企业查见企业计量器具总台帐共646件，进行ABC分类管理。《测量过程及控制一览表》，识别了内、外径关键和重要尺寸为关键测量过程，其中涉及了与关键参数、原材料和成品检测相关的过程。抽查转子轴外径测量过程，测量要求识别正确，配备的测量设备按自校规范进行校准。测量设备已验证，方法正确。 | 质管部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增测量过程，查关键测量过程转子轴外径测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。 详见高度控制有效性确认附件。 | 质管部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 企业编制了CX/LS-B-76/MM-2015《测量不确定度管理程序》查重要测量过程转子轴外径测量过程，进行了不确定度评定。 详见不确定度评定附件。 | 质管部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照计划和规定程序进行定期确认，对关键测量过程按照控制规范的频次进行持续监视和记录。 | 质管部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用和强制检定情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查质量记录基本能采用法定计量单位，目前公司没有强检计量设备。 | 质管部 生产供应部 | 否 |