编号：0171-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海科泽智慧环境科技有限公司 | | | | | 审核员 | 刘文动 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 仓管部 | 电子天平 | 054272 | FA1004B100g/0.0001g | ①级 | 天平检定装置  E2：MPE：±（0.006~30）mg | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 | 检定：2020-04-27 | √ |
| 仓管部 | 耐电压测试仪 | N14944 | ZHZ8A | 5级 | 耐电压测试仪检定装置  交流电压：*U*rel=1.5%（*k*=2.58）  直流电压：*U*rel=0.7%（*k*=2.58）  交流电流：*U*rel=1.5%（*k*=2.58）  直流电流：*U*rel=0.6%（*k*=2.58）  时间：*U*rel=0.3%（*k*=2.58） | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 | 检定：2020-04-21 | √ |
| 仓管部 | 单表线容量瓶 | 1 | 1000mL | A级 | 玻璃量器检定装置  *U*rel=2x10-2~6x10-5（*k*=2） | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 | 检定：2020-04-24 | √ |
| 仓管部 | 单标线吸管 | 1 | 10mL | A级 | 玻璃量器检定装置  *U*rel=2x10-2~6x10-5（*k*=2） | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 | 检定：2020-04-24 | √ |
| 仓管部 | 烧杯 | 1 | 3000mL | *U*=10.0mL（*k*=2） | 电子天平  ∥级 | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 | 校准：2020-04-27 | √ |
| 审核综合意見：  该公司已建立《量值溯源管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，抽查《监视和测量设备台账》中5件计量器具的检定/校准证书，其检定/校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年11月19日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**