## 监控记录
附C 测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 分析仪泄露电流检验过程 |  |  | 被测参数: |  | 泄露电流≤5mA |  |  | 允许偏差： |  | 1.67mA
测量仪器： |  | 泄漏电流测量仪 |  |  | 测量范围: |  | (0-20)mA |  |  | 最大允许誤差： |  | Urel=1.1%,k=2 ±5%
核查物件: |  | 分析仪 |  |  | 监控方式： |  | 用同一支测量仪表定期测量同一类型的分析仪
日 期： |  | 2020-04-16 | 2020-04-30 | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 2020-06-20 | 2020-06-30 | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 2020-08-15 | 2020-08-30 | 2020-09-28 | 2020-10-26
测 量 值 | 1 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.6
| 2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6
| 3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7
| 4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7
| 5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6
平均值(X) |  | 2.6 | 2.72 | 2.6 | 2.7 | 2.56 | 2.72 | 2.68 | 2.62 | 2.7 | 2.6 | 2.74 | 2.64
全距（R) |  | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| X | 2020-04-16: 2.6567; 2020-05-10: UCLx=X+A2R; 2020-06-20: 2.8057; 2020-07-13: A2; 2020-07-27: 0.577; 2020-08-30: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-04-16: 0.25833; 2020-05-10: LCLx=X-A2R; 2020-06-20: 2.5076; 2020-07-13: D3; 2020-07-27: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.54612 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 2.6567 | 2.6567 | 2.6567 | 2.6567 | 2.6567 | 2.6567 | 2.6567 | 2.6567 | 2.6567 | 2.6567 | 2.6567 | 2.6567
UCLx |  | 2.8057 | 2.8057 | 2.8057 | 2.8057 | 2.8057 | 2.8057 | 2.8057 | 2.8057 | 2.8057 | 2.8057 | 2.8057 | 2.8057
LCLx |  | 2.5076 | 2.5076 | 2.5076 | 2.5076 | 2.5076 | 2.5076 | 2.5076 | 2.5076 | 2.5076 | 2.5076 | 2.5076 | 2.5076
R均值 |  | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833
UCLr |  | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-04-30: 李伟峰; 2020-07-27: 审核：; 2020-08-15: 薛华洁