编    号：0199-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：罗莱生活科技股份有限公司

审核员：  吴素平                                              审核日期2020年12月01日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 检查了企业的《测量设备台帐》363台，测量设备按A、B、C分类管理。 抽查内校标准器具：编号MWC3:10-5的计米器（码数计），校准日期2020.5.21,有效期至2021.5.20；编号 F-01~F06，规格1kg-25kgM1等级砝码，检定日期2020年3月3日，有效期至2021年3月2日 ；编号S-109,LBX-205-Ⅱ,羽绒蓬松度仪，校准日期2020.5.6,有效期至2021.5.5；编号S-54，DSR-TEXT温湿度记录仪，校准日期2020.5.28，有效期至2021.5.27；编号S-99,(80713)，Y(B)571-Ⅱ的摩擦色牢度仪，校准日期2020.5.6, 有效期至 2021.5.5；检查了现场的测量设备的计量确认合格标识与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 企业测量设备的有关信息和校准证书信息一致。该企业对有环境要求的实验室配备了恒温恒湿设备，环境满足要求，不需要修正。 测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 生产管理中心 质量管理中心 |  |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查了重要测量过程--纺织品中游离甲醛含量检测过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（电子天平、水浴恒温水浴锅、分光光度计等）经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见纺织品中游离甲醛含量检测《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质量管理中心 |  |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。 企业共识别24个重要测量过程：织物断裂强力检测、织物PH值检测、纺织品中游离甲醛含量检测、织物缩水率检测、纺织材料含水率和回潮率测定、机织物密度的测定、纺织品耐汗渍色牢度检测、纤维含量检测、面料尺寸检验、成品尺寸检验、填充物重量称重等，审核组重点查看了编制的纺织品中游离甲醛含量检测等控制规范，一年来能按照控制规范要求进行控制，抽查关键测量过程：纺织品中游离甲醛含量检测进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录，详见纺织品中游离甲醛含量检测《测量过程控制检查表》及附件《纺织品中游离甲醛含量检测不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 质量管理中心 |  |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》、《计量确认验证记录表》、《检定、校准确认表》，抽查了纺织品中游离甲醛含量检测的监视记录及产品质量控制图，详见附件《纺织品中游离甲醛含量检测监视统计记录表》及《纺织品中游离甲醛含量检测质控图》。 | 质量管理中心 |  |
| 5 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年9月22日-23日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 企业于2020年10月12日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业薛嘉琛总裁主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代陆敬京汇报了体系运行情况。总裁作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告，管理评审输出了三项，并编制了《2020年管理评审输出事项改善报告》，报告中制定了输出事项、责任部门、实施对策、效果确认等，已按要求实施，效果良好，确认日期2020.11.20，确认人高凡稀，满足要求。 | 质量管理中心 |  |
| 6 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的一个次要不符合项： 抽查《测量过程及控制一览表》中，未将纺织品耐汗渍色牢度检测过程识别出来，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准5.2 条款。 企业采取的纠正措施：检查了质检部提供的《测量过程及控制一览表》，已将纺织品耐汗渍色牢度检测过程识别出来并纳入了《测量过程及控制一览表》管理，并按要求进行了计量要求导出、验证，并提供了测量过程监视记录，满足要求。 上年审核中确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 质量管理中心 |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业的强检计量器具主要是用于安全防护的压力表共25只，抽查其中一只压力表检定日期2020年10月13日，有效期2021年4月12日，均在有效期内使用；企业无定量包装产品，满足要求。 | 质量管理中心 生产管理中心 |  |
| 8 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查LLSH/MM- 2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至相关部门，有具体指标可测量，查2020年公司的各部门的测量体系的分目标及考核方法、考核结果表及公司《质量目标完成情况表》，由质量管理中心统计考核至今年十月份，均达标。 | 质量管理中心 |  |
| 9 | 检查新增的内校规范及相关的工作的管理情况？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.1程序6.2.3记录 | 企业一年来，新增了四项测量设备内校规范，LLSH-WI-03-2020《钢直尺内校规范》、LLSH-WI-04-2020《钢卷尺内校规范》、LLSH-WI-01-2020《数字指示秤内校规范》、LLSH-WI-02-2020《计米器内校规范》，实施日期2020年1月19日，内校人员李明、陆晓磊，取得了计量校准员证，证书编号{苏}计校证FQ字第20005号、20004号，考核专业项目：电子秤、钢卷尺、钢直尺、计米器，有效期至2023年01月11日，校准记录信息量齐全、完整，校准测量设备的量值溯源满足要求。 | 生产管理中心 质量管理中心 |  |
| 10 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查：企业编制的《外部供方管理控制程序》规定了外部供方评价要求，质量管理中心和采购中心每年负责测量设备采购供方管理、评价，编制了《合格供方台帐》、《合格供方评价表》，对提供服务具备相应资质的南通市计量检定测试所及南通质量技术监督纺织仪器计量检定站进行了评价，满足要求。 | 质量管理中心 采购中心 |  |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，用于获得的江苏省省长质量奖及AAA质量信用等级的评审。 | 总裁办 |  |
| 12 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构的无任何变更。 | 总裁办 |  |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 主要能源消耗有电、蒸汽、水。使用的能源计量器具配备符合GB17167-2006标准要求，企业年能耗约为2079吨标煤。 | 生产管理中心 |  |
| 14 | 安全环保控制 |  | 企业提供了每年委托第三方对特种设备进行检验； 抽查了检验报告；特种设备曳引与强制驱动载货电梯，产品编号2011H-134，检验结论合格，检验日期2020年10月23日，下次检验日期2021年10月，检验单位：江苏省特种设备安全监督检测研究院，检验结论合格。 企业提供了（江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号、江苏省南通市开发区源兴路555号）的由江苏泰洁检测技术股份有限公司检测的工作场所空气（化学因素）、工作场所环境（物理因素）检测报告，编号泰洁职检(2020)1031号、1032号，检测日期2020年10月28日，检测结果均合格； | 总裁办 |  |