编号：0197-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海穆勒四通电气股份有限公司 | 审核员 | 吴素平 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 质管部 | 带表卡尺 | SY011 | 0-150mm | ±0.02mm | 量块：4等 | 上海舒美计量检测有限公司 | 2020.7.7 |  √ |
| 质管部 | 扭力扳手 | SY014 | 0-200Nm | Urel=1.2%k=2 | 扭矩扳子检定仪1级 | 上海舒美计量检测有限公司 | 2020.7.7 |  √ |
| 质管部 | 伏安特性测试仪 | SY018 | XD291Z | Urel=0.5%k=2 | 精密电流互感器：0.01级 | 上海舒美计量检测有限公司 | 2020.7.7 | √ |
| 质管部 | 数字钳形表 | 3080198313 | UT203 | Urel=0.24Ak=2 | 多功能校准仪A:±(0.05-0.1)% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2020.7.7 |  √ |
| 质管部 | 回路电阻测试仪 | 02-002 | JA831-100A | Urel=0.2%k=2 | 交直流大功率电阻±0.02% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2020.7.7 | √ |
| 质管部 | 兆欧表 | 16017339 | Z25B-3 | 10级 | 标准可调电阻箱±（0.4-5）% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2020.7.7 | √ |
| 质管部 | 接地测试仪 | 0804019 | KW2678A | ±3% | 大功率电阻±0.5% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2020.7.7 | √ |
| 质管部 | 高压开关机械特性测试仪 | 55007 | XHR-8(B) | U=0.1msK=2 | 高压开关机械特性测试仪校准装置±0.03% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2020.7.7 | √ |
| 质管部 | 耐压测试仪 | 152404 | WB2673C | ±5%Urel=1.2%k=2 | 耐电压测试仪校验装置：（0.1-30）Kv:±0.2% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2020.7.7 | √ |
| 审核综合意見：通过抽查校准证书，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构校准，经查9份测量设备校准证书，量值溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020年11月20日 上午至2020年11月21日 下午 (共2.0天)审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**