[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0197-2019-2020
审核员现场审核记录

企业名称：上海穆勒四通电气股份有限公司    
审核员：  吴素平                                      审核日期2020年11月20日-11月21日     
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准
条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	抽查质管部及生产车间现场使用的测量设备：出厂编号SY014，型号0-200Nm的扭力扳手，校准日期2020.7.7,有效期至2021.7.6; 出厂编号TGT-1000A,Ⅲ级台秤，校准日期2020.7.7,有效期至2021.7.6；出厂编号150，6L2-V指针式交流电压表，校准日期2020.7.7,有效期至2021.7.6；编号094085139,VC97数字万用表，校准日期2020.7.7,有效期至2021.7.6；编号02-002JA831-100A回路电阻测试仪，校准日期2020.7.7,有效期至2021.7.6；检查了现场的测量设备的计量确认合格标识与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。
该企业的测量设备的使用环境满足要求。检查了企业的《测量设备管理台帐》共43件，有关信息和校准证书信息一致。
测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》
	质管部
生产部

	 

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	抽查重要测量过程，铜牌称重、电气间隙检测、爬电距离检测、介电强度试验、绝缘电阻检测、保护电路有效性检测等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（电子吊秤、台秤、带表卡尺、钢直尺、耐压测试仪、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、保护电路有效性测试仪、高压开关机械特性测试仪等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见耐压值零位校准测量过程《计量要求导出与验证记录表》。
目前暂无经验证的不合格测量设备。
	质管部
	

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程
7.3测量不确定度
	企业一年来未有新增重要测量过程。

检查了已识别的8个重要测量过程，查看了编制的耐压值零位校准测量过程等控制规范，一年来能按照控制规范要求进行控制，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。抽查重要测量过程：耐压值零位校准测量过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，详见耐压值零位校准测量过程《测量过程控制检查表》及附件《耐压值零位校准测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 
	质管部
技术部
	

	4
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》、《计量确认验证记录表》，抽查了耐压值零位校准测量过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《耐压值零位校准测量过程监视统计记录表》及《耐压值零位校准测量过程质控图》。 
	质管部

	

	5
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业于2020年9月23日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。
企业于2020年10月12日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业黄新杰总经理主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代吴光磊汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告，满足要求。
	质管部
综合部
	

	6
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	上年对企业审核中发现的一个次要不符合项：
抽查仓库现场用于进出库使用的OCS-5t的电子吊秤，准确度等级Ⅲ级，出厂编号:11087，未检定校准，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1 条款。
企业采取的纠正措施： 企业提供了编号11087，型号OCS-5t的Ⅲ级电子吊秤的校准证书，校准日期2020年7月7日，有效期至2021年7月6日，满足要求。
上年年审确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。  
	质管部
	

	7
	强制检定
	计量法制要求
	抽查相关部门质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。企业无强制检定器具。
	质管部
生产部
综合部
	

	8
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查MLST-MSM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，企业规模较小未分解，有具体指标可测量，查2020年MLST/CL-5.3-01《测量管理体系质量目标统计表》，由质管部统计考核至今年三季度，均达标。
	质管部

	

	9
	核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？
	6.2.3记录
	抽查低压配电箱的质量检验记录： MLST-QR-010《进货检验记录表》，进货日期：2020.6.26、器件名称：微型断路器、型号规格：C65L、进货数量434件、检验数量45件、合格数量434件 、检验日期2020.6.20、检验结论合格、检验员张陆彬； MLST-QR-012《生产过程检验记录》产品名称：综合/照明配电箱，规格型号ML40 63A，数量434件，检验项目、技术要求齐全，综合判定符合要求，检验日期2020.7.22-7.24,检验员熊玉华；MLST-QR-018《低压成套开关设备确认检验记录》，规格型号ML40 63A，出厂编号20200724001，检验依据标准GB/T7251.3-2017，检验项目、检验要求、实测记录，内容符合要求，检验结论合格，检验员熊玉华，检验日期2020.7.25.资料完整； 每一成套产品的质量检验记录，从各零部件的进货检验记录、生产过程检验记录、产品例行检验记录、功能检验记录、确认检验记录，保存完整，满足要求。
	生产部
质管部

	

	10
	企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查：企业编制的《外部供方管理控制程序》规定了外部供方评价要求，质管部部和采购部每年负责测量设备采购供方管理、评价，编制了《合格供方台帐》、《合格供方评价表》，并对供应商进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。

   一年来外部供方未发生变化。
	质管部采购部
	

	11
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于招投标。
	综合部

	

	12
	组织机构及资质的变更情况
	
	企业的资质及组织机构无任何变更情况。  
	综合部
 
	

	13
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业主要耗能为电和水；2020年1月- 10月合计约耗能54.04吨标煤，不是重点耗能企业。
	综合部
	

	14
	安全环保控制
	
	企业提供了每年委托第三方对特种设备进行检验； 抽查了检验报告；1、 特种设备桥式起重机（电动单梁起重机），产品编号71100676，下次检验日期2021年9月，检验单位：上海金山区特种设备监测检验所；2、曳引驱动载货电梯，产品型号SH3000/0.5-VVVF,编号控制柜HX201708596，下次检验日期2021年3月，检验单位上海金山区特种设备监测检验所； 
企业提供了职业病危害因素检验检测与评价报告，报告编号29JC201912010030171,检测类型定期，检测单位：上海裕方检测技术有限公司，检测项目噪声，检测结果：生产车间折弯操作位、冲压操作位噪声不合格，其余操作位合格，检测日期2019年12月27日，有效期限2020年12月底之前。企业争对两个噪声不合格操作位的人员进行了防护措施，定期体检及及时更新耳塞，提供了每年一次的体检报告 。
厂界环境噪声小，对周边无影响。企业的产品生产过程中无废水、废气产生。
	综合部
	


 1 / 2

