编    号：0026-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 国电南京自动化股份有限公司

审 核 员：        余  慧                         审核日期：2020年 11月14日

| 序号 | 审核内容及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查看企业PW361D继电保护测试仪、数字万用表、MAP-200激光功率器、F726过程校验仪、绝缘电阻测量仪、精密压力表等6台测量设备均分别经过南京市计量检测监督院和江苏省计量科学研究院、南京熊猫汉达科技有限公司计量中心等进行检定/校准，均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识,测量设备基本分类正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。 | 检测中心 生产中心 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了Q/GDNZ.GM2.623-2020《记录控制程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：原材料进厂试验记录，外购产品检测记录编号为PQR824-06，物品：印制板E02-MMI.B-Q,记录了订单号、时间2020年9月1日、检验项目和标记、检查结果并有检验员齐健签字。 订单号83 进口继电器ST2-DC48V 时间2020年8月4日、检验项目和标记、检查结果并有检验员齐健签字 查：屏柜调试测试报告:记录了具体调试内容要求,及调试执行结果。检测人：黄聪彥 时间：2020.11.13。 查见PST-645UA-N装置检测报告:记录有检测内容，检验结论，检测人：刘昌祺 并有检验人员盖章，检测日期2020.11.06 记录时间、记录人、环境等信息参数符合要求。 | 检测中心 生产中心 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查见企业查见企业计量器具总台帐其中AB类共732台件，进行ABC分类管理。《测量过程及控制一览表》，共有40个测量过程，其中3个关键测量过程，涉及了与关键参数、原材料和成品检测相关的过程。抽查综合测控装置单机调试测量过程，测量要求识别正确，配备的变电站综自智能检测系统由南京熊猫汉达科技有限公司计量中心校准。测量设备已验证，方法正确。 | 检测中心 生产中心 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增测量过程，查关键测量过程综合测控装置单机调试测量过程测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。 详见高度控制有效性确认附件。 | 检测中心 生产中心 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 企业编制了Q/GDNZ.GM2.731-2020《测量不确定度评定程序》查关键测量过程综合测控装置单机调试测量过程，进行了不确定度评定。 详见不确定度评定附件。 | 检测中心 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照计划和规定程序进行定期确认，对关键测量过程按照控制规范的频次进行持续监视和记录。详见综合测控装置单机调试测量过程监视记录和控制图 | 检测中心 | 否 |
| 7 | 计量单位使用和强制检定情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查质量记录基本能采用法定计量单位。依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》的规定，对强制检定的测量设备按期实施检定。目前公司3个储气罐的压力表已按照标准要求，进行检定和A类管理，均在有效期内使用，满足要求。 | 检测中心 | 否 |