编号：0165-2018-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 济源市石油机械有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量 设备 名称 | 测量 设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置 准确度等级 | 校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质管部 | 直读光谱仪 | 192689-ccd-6000 | SparkCCD 6000 | Urel=3.0%,k=2 | 碳钢、合金钢光谱分析标准物质： U=0.0004%-0.007%, k=2 | 河南中方质量检测技术有相似 | 2020.04.03 | √ |
| 质管部 | 摆锤冲击 试验机 | 9987 | JBW-300B | Urel=5%,k=2 | 标准冲击试样： Urel=1.8%,k=2 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2020.08.31 | √ |
| 生产部 | 抗震压力表 | Hx6962213101 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置: (-0.1-60)MPa, 0.4级 | 济源市质量技术监督检验测试中心 | 2020.05.28 | √ |
| 质管部 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 10011 | WAW-2000E | ±1% Urel=0.7%,k=2 | 测力传感器： Urel=0.5%,k=2 | 广东中准检测有限公司 | 2020.08.31 | √ |
| 质管部 | 数显洛氏硬度计 | 0068 | 200HRS-150 | ±1.5HRC ±2.0HRB ±1.5HRA U=0.8HR,k=2 | 标准洛氏硬度块组: 均匀度：（0.2-0.7）HR | 广东中准检测有限公司 | 2020.07.09 | √ |
| 生产部 | 千分表 | 9100537 | （0-1）mm | 示值误差：1.1μm 回程误差：0.2μm U=1.2mm,k=2 | 光栅式指示表检定仪： 示值误差3.2μm 回程误差0.3μm | 方圆检测认证有限公司 | 2020.08.26 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | 2011071501 | 30cm | ±0.10mm U=0.06mm,k=2 | 标准金属线纹尺：三等 | 广东中准检测有限公司 | 2020.06.30 | √ |
| 审核综合意見： 抽查《济源市石油机械有限公司检测设备管理台账》中7台测量设备的校准证书。其校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年11月21日至2020年11月22日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |