编    号：0165-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 济源市石油机械有限公司

审核员：  刘复荣

审核日期： 2020年11月21日至2020年11月22日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 查质管部的直读光谱仪，型号：Spark CCD6000，出厂编号192689-ccd-6000，校准证书编号：STIZSC2004001804001，校准日期：2020年04月03日，有效日期：2022年04月02日。处于有效校准状态，有确认合格标识，符合要求。 查《检测设备管理台账》，对测量设备进行了分类管理。抽查出厂编号：0068，型号规格：200HRS-150的数显洛氏硬度计，校准日期：2020年07月09日；查出厂编号011560；型号规格：10m的钢卷尺，校准日期2020年08月31日。测量设备证书与台账信息均一致。符合要求。 查实验一室环境条件要求:温度（20-25）℃，湿度≤70%RH,查2020年11月的《温度/湿度记录表》表明，环境条件满足要求。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 查《检测设备管理台账》中的直流电流表，其出厂编号2017；规格型号6L6；校准日期2020年06月30日；校准证书编号:20PA001340025;查《测量设备计量确认明细表》中，该设备已经进行了计量确认，并粘贴了计量确认状态标识，符合要求。 抽查高度控制测量过程“抽油杆抗拉强度检测测量过程”的“计量要求导出和计 量验证记录表”，测量要求识别正确，使用的测量设备为出厂编号为10011的微机控制电液伺服万能试验机，已经由广东中准检测有限公司校准，其校准证书编号为20PA001690020；校准日期为2020年08月31日；并查该测量过程的的《计量确认过程验证记录表》,记录编号NO2，已经进行了计量确认验证，验证方法正确，符合要求。 | 质管部 技术部生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 查《测量过程控制一览表》，对测量过程进行了管理，对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。2020年新增关键测量过程1个，查已编制《抽油杆抗拉强度检测测量过程控制规范》，并按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。测量过程定期进行了监视控制，并进行了关键测量过程的不确定度评定，见附录A《抽油杆抗拉强度检测测量结果的不确定度评定》符合要求。 | 技术部质管部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查7份测量设备检定/校准证书，签章资质有效，符合要求。抽查济源市质量技术监督检验测试中心，其计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410002号；查广东中准检测有限公司，其CNAS注册号为CNAC L0239 ，符合要求。 查质管部记录编号JS/QR5.7.7-04-05的《抽油杆磨头探伤工序检验记录表》，没有检验依据信息，不符合认证审核准则条款 “7.2.4（a）”的要求。 | 质管部 生产部 | 不符合01 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能品种为水、电、天然气。 企业2019年11月到2020年10月用水5110吨，折合0.44吨标煤；用电22378640度，折合2750吨标煤；用天然气30000m3折合39.90吨标煤；共计2790.34吨标煤。 企业不是重点用能单位。 | 企管部生产部 | 否 |