编号：0156-2018-2020

**测量设备溯源抽查**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 福建省国土测绘院 | 审核员 | 张志建 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 工程测量事业部 | 全球定位系统GPS接收机 | 917041 | T5 | *U=3.8mm，k=2* |  福州GNSS接收机检定场：*U*=1.0×10-7 GNSS接收机检定场超短基线场：*U*=±0.09mm | 福建省测绘计量检定站 | 2020.04.28 | √ |
| 不动产测绘事业部 | 全球定位系统GPS接收机 | 401943 | T5 | *U=3.8mm，k=2* |  福州GNSS接收机检定场：*U*=1.0×10-7 GNSS接收机检定场超短基线场：*U*=±0.09mm | 福建省测绘计量检定站 | 2020.04.28 | √ |
| 工程测量事业部 | 全站仪 | 697816 | TCR405 | 测角Ⅱ级 测距Ⅱ级 | 精密水准仪经纬仪综合检验仪：*U*=0.5"，*k*=2 标准长度基线场：相对误差：≤1×10-6 | 厦门市计量检定测试院 | 2020.04.03 | √ |
| 房产科 | 水准仪 | 341680 | DNA03 | DSZ05 | 精密水准仪经纬仪综合检验仪： Ⅰ级 | 福建省测绘计量检定站 | 2020.03.26 | √ |
| 不动产测绘事业部 | 水准仪 | 343779 | DNA03 | DSZ05 | 精密水准仪经纬仪综合检验仪： Ⅰ级 | 福建省测绘计量检定站 | 2020.07.08 | √ |
| 房产科 | 全站仪 | 838691 | TCR402 | 测角Ⅱ级 测距Ⅱ级 | 精密水准仪经纬仪综合检验仪：*U*=0.5"，*k*=2 标准长度基线场：相对误差：≤1×10-6 | 厦门市计量检定测试院 | 2020.04.03 | √ |
| 审核综合意見：该单位测量设备由经营管理科送外检定，均由福建省测绘计量检定站和厦门市计量检定测试仪检定/校准。经抽查6份检定/校准证书，填写规范，无遗漏，签章有效，符合要求。量值均可溯源至社会公用计量标准,符合量值溯源要求。 |
| 审核日期： 2020年11月26日 审核员签字： 部门代表签字： |