编号：0212-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：四川江铜稀土有限责任公司 不符合报告编号： 04 |
| 企业下属部门: 计质检化部 陪同人员:汪金鹏 |
| 不符合事实描述：  查，漫水湾冶分厂120吨电子汽车衡排水沟於堵，造成泥土与磅体接触，影响秤重的准确性。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 \_6.3.2条  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  立刻清理电子汽车衡排水沟，确保该计量器具示值准确。  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭  审核组代表签名: 日期：2020.12.1 |

可另附页