[image: image1.png]


   
   

[image: image2.png]


     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
              


测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

           认证企业： 四川江铜稀土有限责任公司  

           编    号：   0211-2020     
认证报告内容
1. 企业名称： 四川江铜稀土有限责任公司  

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区      

生产经营地址：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区、四川省冕宁县漫水湾镇、

四川省冕宁县若水镇牦牛坪
四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区（四川江铜稀土磁材有限公司）

四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区（四川江铜稀土资源综合利用有限公司）
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 8.5 (人.日)，现场人日 7.5 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-11-29 8:00:00至2020-11-29 17:00:00， 

现场审核： 2020年11月30日 上午至2020年12月02日 上午， 

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

	姓   名
	性别
	组内职务
	联系电话
	注册级别
	注册证书编号

	李学弘
	男
	组长
	13379233263
	审核员
	中认协评[2019]106 号 ISC[S]0117

	李俐
	女
	组员
	13709207775
	审核员
	中认协评[2018]72号ISC[S]0008

	伍光华
	男
	组员
	13907930788
	审核员
	中认协评[2019]36号ISC[S]0290


8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：
	姓   名
	李国平
	徐建新
	杨易松
	胡娟
	姚彤
	郑天明
	谭敬译

	职   务
	总经理
	管代
	综合管理部
	计质检化部
	人力资源部
	设备能源部
	供销部

	姓   名
	李小军
	龙菊
	陈云
	易夫
	陆红勇
	程世虎
	谢勇

	职   务
	生产技术部
	财务部


	技术中心


	安全生产管理部
	稀土高新材料车间
	矿山管理部
	漫水湾冶分厂

	姓   名
	易夫
	李秀国
	邱雪明
	肖伦

	职   务
	环境保护管理部
	四川江铜稀土磁材有限公司
	选矿厂
	四川江铜资源综合利用有限公司


9. 认证审核准则：
9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则 

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：稀土冶炼分离产品、钕铁硼速凝薄片合金、镨钕合金、氟碳铈镧矿精矿、萤石和重晶石粉的生产。
12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业稀土冶炼分离产品、钕铁硼速凝薄片合金、镨钕合金、氟碳铈镧矿精矿、萤石和重晶石粉等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为150000万元，成立于2008年8月27日，2020年1月15日取得三证合一营业执照。有效期长期，法人资格满足要求。2011年6月10日取得编号：C5100002011065120113437《中华人民共和国采矿许可证》，有效期：2031.6.10。企业为重点耗能单位，2019年耗能1.5883万吨标煤，截止到目前未发生质量问题有关的法律纠纷及投诉等。               

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2020年5月5日发布了企业测量管理体系《一体化管理体系手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为计质检化部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它11个部门和2个分厂及2个分公司，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，总经理5项，管理者代表5项职能,主要计量职能部门——计质检化部部门的14项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；
12.3.1、企业产品主要执行标准为XB/T107-2019氟碳铈矿精矿、GB/T4154- 2015氧化镧、GB/T4155-2012氧化铈、GB/T16661-2018碳酸铈、GB/T31965- 2015镨钕氧化物、GB/T20892- 2007 镨钕合金、GB/T29655-2013 钕铁硼速凝薄片合金、GB/T37041-2018精细重晶石粉等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了氧化镧稀土总量测定秤重等402个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对358台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对氧化镧稀土总量测定秤重等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。
12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年10月19-22日组织了公司进行了2020年五标一体管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分4个组，对公司12个部门和2个分厂及2个分公司进行了全要素的审核，共开出了测量体系2个不符合项，于11月18日完成整改。

12.4.2、企业于2020年11月27日开展了管理评审，会议由公司总经理李国平主持，由管理者代徐建新汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的4个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于11月30日到12月2日利用2.5天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业12个部门和2个分厂及2个分公司，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节氧化镧稀土总量测定秤重等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。
13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：  
13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，计质检化部部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员741人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了402个测量过程，氧化镧稀土总量测定秤重等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用过程控制，企业共有358台件（其中强制检定设备53台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴，实验室环境满足要求；测量设备标识齐全；计质检化部负责建立测量设备合格供方名录。计质检化部负责对提供服务的凉山州计量监督测试所、四川省化学分析检测设备计量检定站、东帝恩检测有限公司等外部服务建有名录和资质评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。
13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了5条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准全部条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。  

13.2本次审核共出具一般不符合项4项，未发现严重的或系统性的不符合情况。
13.2.1、查人力资源部，看到公司矿山管理部《测量技术岗位说明书》，知识技能要求掌握：全站仪、水准仪的操作方法，该部门不能提供实施培训的评价记录。不符合GB/T 19022-2003 6.1.2条款的要求。
13.2.2、查，矿山管理部 编号：31619784的全站仪确认记录,用于验证的溯源结果没有使用2020年7月11日检定证书的检定结果，而使用了2017年7月15日的检定结果，不符合GB/T19022-2003 7.1.4条的规定。
13.2.3、查设备能源部，未能提供35KV变电站用于结算的电能表检定（校准）证据，不符合GB/T19022-2003 6.3.1条的规定。
13.2.4、查，漫水湾冶分厂120吨电子汽车衡排水沟於堵，造成泥土与磅体接触，影响秤重的准确性，不符合GB/T19022-2003 6.3.2条的规定
13.3现场重点抽查了计质检化部等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。
13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备凉山州计量监督测试所、四川省化学分析检测设备计量检定站、东帝恩检测有限公司检定/校准，祥见附件《测量设备溯源抽查表》
13.5测量过程控制

13.5.1查：氧化镧稀土总量测定秤重测量过程。详见附件《测量过程控制规范》
13.5.2现场重点抽查了氧化镧稀土总量测定秤重测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3现场重点抽查了氧化镧稀土总量测定秤重测量过程等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：
根据2020年11月29日的文件审核和2020年11月30日-12月2日上午的现场审核情况， 审核组认为，四川江铜稀土有限责任公司领导重视测量管理体系工作，计质检化部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效。体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为四川江铜稀土有限责任公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议： 

15.1、加强对过程和最终产品质量计量特性控制风险识别，对于有重要影响的检测活动采用高度控制的方案，并加强过程的控制和管理；

15.2、加强对测量管理体系知识应用和有效运行，提升体系人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系深刻融入组织的业务过程，为产品质量、贸易和安全等方面提供有效保障。

15.3、加强能源计量器具的控制和管理，确保各类能源计量数据完整和准确可靠。
16. 其他需要说明的事项:

无
17. 审核组组长（签字）：                                日期：
审核组成员(签字)：                                   日期：

审查人员（签字）：                                  日期：

法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：

6

