[image: image1.jpg]334




   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0214-2019-2020
审核员现场审核记录

企业名称：上海克础机械设备有限公司    
审核员：  吴素平                                      审核日期2020年12月02日-12月03日上午     
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准
条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	企业提供了《测量设备台帐》共32台件，抽查：质检部及生产车间现场在用的：DT-8850声级计，校准日期2019.12.27,有效期至2020.12.26； 0-150mm游标卡尺，校准日期2019.12.27,有效期至2020.12.26；编号163503，型号WB2673C耐电压测试仪，校准日期2019.12.27,有效期至2020.12.26，符合要求。
该企业的测量设备的使用环境无特殊要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。
检查生产部（仓库）现场在用的编号 1623，Ⅲ级的OCS-5t型的电子吊秤（制造单位：上海友声衡器有限公司），未及时送检溯源，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1 条款的要求。

现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》
	质检部
生产部

	 次要
不符合项01

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	抽查关键测量过程，原材料（漆包线直径）测量、控制柜绝缘电阻测量、工频耐压测量、耐压值零位校准、成品管道流量测量、水压密封试验、噪声测量、接地电阻检测等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（耐电压测试仪、压力表、声级计、绝缘电阻测试仪等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见耐压值零位校准过程《计量要求导出与验证记录表》。
目前暂无经验证的不合格测量设备。
	质检部

	

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程
7.3测量不确定度
	企业一年来未新增测量过程，查看了已识别的10个关键测量过程，抽查了关键测量过程：耐压值零位校准过程，编写了控制规范KC/CL-01-2020 ，体系运行以来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见耐压值零位校准过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《耐压值零位校准过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。
	生产部
质检部

	

	4
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》， 抽查了重要的测量过程：耐压值零位校准过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《耐压值零位校准过程监视统计记录表》及《耐压值零位校准过程质控图》。 
	质检部
生产部

	

	5
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业于2020年10月（18-19）日，组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改。
企业于2020年10月25日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理张辉主持，由管代严新华汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。
	质检部

	

	6
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	上年对企业审核中发现的三个不符合项：
1、现场抽查水压强度试验测量过程，标准要求压力强度≥2MPa，精度等级2.5级，现场配置（0～2.5）MPa的压力表，没有确定计量要求，不符合GB/T19022-2003标准中 7.2.2条款“应根据顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求。为了满足这些规定要求而设计的测量过程应形成文件，并确认有效，必要时，征得顾客同意……。”的规定要求。
企业采取的纠正措施：按测量过程设计条款要求，对水压强度的试验 参数进行计量要求导出，确认配备符合要求的压力表（0-4）MPa，满足顾客的参数要求，提供了出厂编号181219849，1.6级（0-4）MPa压力表的校准证书，校准日期202年11月20日，校准证书在有效期内使用，满足要求。
2、现场抽查水压强度试验记录，质检部未提供测量过程的记录，不符合GB/T19022-2003标准中 7.2.4条款“计量职能应保存记录以证明测量过程符合要求……。”的规定要求。
企业采取的纠正措施：企业补充了QR18（水压强度）《测试检验记录》,信息量有：产品名称、规格、编号、检验数量 ，检测项目，检验依据的文件编号：KC/QW-CCCF6.3《消防泵静水压和动平衡试验规程》，检验结论：合格，检验员周蔡彬，检验日期2020.7.9；规定每台泵都必须进行水压试验并保存原始记录。满足要求。
3、技术部提供企业执行标准：GB7251.1-2005 《低压成套开关设备和控制设备》，未查新，不符合审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准的6.2.1条款关于“……制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。” 的规定要求。
企业采取的纠正措施：提供了GB 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》，并有“受控文件”印章，现行有效， 
满足要求。
上年初审确定的三个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。  
	质检部

	

	7
	强制检定
	计量法制要求
	企业的强检计量器具一只，主要是用于安全防护的压力表一只，Y-100,1.6级(0~1.6)MPa，在有效期内，满足计量法制要求。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。
	质检部
生产部
 
	

	8
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及五项质量目标一致，有具体指标可测量，已分解至企业各部门，每季度由质检部统计、考核，已统计至三季度，均能达标。
	质检部


	

	10
	核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？
	6.2.3记录
	抽查2020.11.10的《消防泵巡检检验记录》，《消防泵出厂检验记录》，信息量有：产品名称、规格、型号、检验日期、检验项目、检验要求、检验结论、检验日期,齐全、完整，满足要求，保存3年。
	生产部
质检部

	

	11
	企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业编制了KC/CX12-2019《外部方控制程序》，采购部和质检部，每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。今年企业测量设备校准单位：广东中准检测有限公司，查看了企业提供了《外部供方评价表》及这家校准机构的资质及授权开展的校准项目的附件。 
	采购部
质检部

	

	12
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、招标投标、企业内部管理提升。 
	销售部

	

	13
	组织机构及资质的变更情况
	
	企业的资质及组织机构无任何变更。 
	行政
综合部
	

	14
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业主要耗能为电和水；年度合计约耗能168.5.8吨标煤，不是重点耗能企业。
	行政
综合部
	

	15
	安全环保控制
	
	抽查企业的1、叉车定期检验报告：检测单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院，报告编号：NT-CD-2020-60460,车牌号场内苏F.A0802,检测日期：2020.03.25，检验结论合格，2、特种设备桥式起重机，出厂编号181106015，下次检验日期2021年3月20日，检验单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院，企业提供了广东恒力检测股份有限公司的对噪声、废水、有组织废气、无组织废气检测的检测报告，报告编号HLED-20200725023，检测日期2020年8月12日，检测结果均在限值范围内。 
	行政
综合部
	


 1 / 2

