编 号：0212-2019-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 立式多级消防泵组密封试验 | 企业部门 | 技术部 |
| 被测参数要求 | 参数M |  1MPa | 导出计量要求 | 最大允许误差 | ±0.065MPa |
| 公差T | +0.4MPa | 允许不确定度 | /  |
| 其他要求 |  | 测量范围 | （0-2.3）MPa |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 是 |
| 1.压力表 | （0-2.5）MPa |   | 0.4级(±0.01MPa) |  |
| 2. |  |
| 测量过程控制规范 | juz/CL-01-2019《立式多级消防泵组密封试验测量过程控制规范》 | 是 |
| 测量方法编号 | JZ/QP-C-16 | 是 |
| 测量环境 |  常温 | 是 |
| 测量人员 | 谭明月  | 是 |
| 法测量不确定度评定 | 有 | 是 |
| 有效性确认方法 | 有 | 是 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 有 | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | 有 | 是 |
| 综合评价 | 审核记录：1、该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。2、该测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。3、该测量过程不确定度评定方法正确。4、该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。5、该测量过程监视记录，方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2020 年 12 月04 日 审核员： 企业部门代表：