编号：0212-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 上海巨忠水务科技（集团）有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:周愉快 |
| 不符合事实描述：  检查生产部（生产车间）空压机的储气罐上的编号 20090676，1.6级的0-1.6MPa压力表，未及时送检溯源。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1 条款\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020.12.04 |
| 纠正措施:  组织人员立即将编号 20090676，1.6级的0-1.6MPa压力表送检溯源，并对现场在用的测量设备进行全面检查，有无遗漏，一并整改。    企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已落实，验证有效。    审核组代表签名: 日期:2020.12.04 |

可另附页