编    号：0212-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：上海巨忠水务科技（集团）有限公司

审核员：  吴素平                                      审核日期2020年12月03下午-12月04日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查现场在用的出厂编号160725，型号HC3400B的三相数字电参数测量仪，校准日期2019.12.11,有效期至2020.12.10; 出厂编号7222403，型号(160~250)mm内径百分表，校准日期2019.12.11,有效期至2020.12.10，编号JZ-15 ，型号UT353噪音计，校准日期2019.12.11,有效期至2020.12.10；出厂编号JL008，DN50智能流量计，校准日期2020.7.31,有效期至2021.7.30；编号JL012，AS63A测振仪，校准日期2020.8.24,有效期至2021.8.23；检查了现场的测量设备的计量确认合格标识与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 检查生产部（生产车间）空压机的储气罐上的编号 20090676，1.6级的0-1.6MPa压力表，未及时送检溯源，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1 条款的要求。 该企业的测量设备的使用环境满足要求，有关信息和校准证书信息一致。 测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 生产部 质检部 | 01 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查重要测量过程，工频耐压测试、绝缘电阻检测、升温度检测、电气强度测试、噪声检测、立式多级消防泵组密封试验测量过程、雷电冲击试等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（耐耐压测试仪、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、数字温度计、压力表、三相数字电参数测量仪等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见立式多级消防泵组密封试验测量过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质检部 |  |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。 审核组检查了将立式多级消防泵组密封试验、65-160管道泵流量测量、控制柜绝缘电阻测量、低压停机功能测量等测量过程被列为重要测量过程，抽查重要测量过程：立式多级消防泵组密封试验测量过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录，详见立式多级消防泵组密封试验测量过程《测量过程控制检查表》及附件《立式多级消防泵组密封试验测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 质检部 |  |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》，抽查了立式多级消防泵组密封试验测量过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《立式多级消防泵组密封试验测量过程监视统计记录表》及《立式多级消防泵组密封试验测量过程质控图》。 | 质检部 |  |
| 5 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年10月22日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表尹晨吉参与审核，内审分1个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于10月30日完成整改。 企业于2020年10月28日开展了管理评审，会议由公司总经理刘小龙主持，管理者代表尹晨吉及各部门负责人汇报了体系运行情况。议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 行政部 |  |
| 6 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的二个次要不符合项： 1、编号：H1908124耐压测试仪，用于介电强度试验测量，没有列入测量设备管理台账中，不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款“在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备。”的规定要求。 企业采取的纠正措施：检查了质检部提供的测量设备台帐，已经将用于介电强度试验测量的测量设备“编号H1908124的耐压测试仪”列入测量设备台账，并按照测量体系的管理要求进行管理了，提供了编号H1908124，型号KW2672A的耐压测试仪校准证书：编号PX201912086001，校准日期2019年12月11日，有效期至2020年12月10日，满足要求。 2、抽查产品控制柜介电强度试验记录，质检部未提供测量过程记录不符合GB/T19022-2003标准中 7.2.4条款“计量职能应保存记录以证明测量过程符合要求……。”的规定要求。 企业采取的纠正措施：企业已完善了JL8.2-15C《消防电气控制装置（消防泵控制设备）出厂检验记录， JL8.2-15C《消防电气控制装置（消防泵控制设备）例行检验记录， JL8.2-16C《消防电气控制装置（消防泵控制设备）确认检验记录,检验项目有：外观检查、功能试验、负载能力试验、介电强度试验等内容，内容信息满足标准要求。 上年审核中确定的二个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 质检部 |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录基本能采用法定计量单位。根据国家新的强制检定计量器具管理目录，企业无强制检定器具。 | 质检部 生产部 行政部 |  |
| 8 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量管理体系5项质量目标与管理方针一致。企业质量目标已分解到各部门，有具体指标可测量。公司总质量目标由质检部按季度统计至2020年（1-3）季度，均能达标。 | 质检部 |  |
| 9 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查了JL8.2-15C《消防电气控制装置（消防泵控制设备）出厂检验记录，产品规格：JV2-XFK2-75，检验依据JY/KC-04《例行、出厂和确认检验规范》，检验结论合格，检验日期2020.12.3、检验员褚小军；JL8.2-15C《消防电气控制装置（消防泵控制设备）例行检验记录，产品规格：JV2-XFK2-55，检验依据JY/KC-04《例行、出厂和确认检验规范》，检验结论合格，检验日期2020.12.3、检验员褚小军、JL8.2-16C《消防电气控制装置（消防泵控制设备）确认检验记录, 产品规格：JV2-XFK2-37，检验依据JY/KC-04《例行、出厂和确认检验规范》，检验结论合格，检验日期2020.12.3、检验员褚小军，信息记录完整，符合标准要求。 | 生产部 质检部 |  |
| 10 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查：企业编制的《外部供方管理控制程序》规定了外部供方评价要求，质检部和采购部每年负责测量设备采购供方管理、评价，编制了《合格供方台帐》、《合格供方评价表》，并对供应商、外部校准机构、检测机构进行选择、确认评价，对供方进行管理，符合要求。 | 质检部采购部 |  |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于招投标。 | 行政部 |  |
| 12 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 2020年07月14日，公司名称进行了变更：由“上海巨忠流体设备制造有限公司”变更为“上海巨忠水务科技（集团）有限公司 ”。 企业的经营范围及其他内容无变更。详见《认证证书信息变更申请书》。 | 行政部 |  |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水；2020年1月- 11月合计约耗能21.5吨标煤，不是重点耗能企业。 | 行政部 |  |
| 14 | 安全环保控制 |  | 企业提供了每年委托第三方对特种设备进行检验； 抽查了检验报告；特种设备叉车，产品编号020309P9524，检验结论合格，检验日期2020年7月2日，下次检验日期2021年7月，检验单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院； 企业按照文件要求定期进行三废检测，今年企业的环境检测工作已由第三方检测公司“江苏恒远环境科技有限公司”来企业现场进行了检测，检测报告还未返还给企业，企业提供的去年检测报告上的噪声、废水、废气的检测结论符合相关标准的要求。 环境 | 行政部 |  |