编    号：0211-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：鼎圣集团有限公司

审核员：  吴素平                                      审核日期2020年12月05日-12月06日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业提供了《测量设备台帐》共83台件，抽查：质检部及各生产车间现场在用的：编号190827625，规格RM3545高精度接地电阻测试仪，校准日期2020.1.4,有效期至2021.1.3； 编号KGG-ZJ047，规格MOA-30kV，避雷器测试仪，校准日期2020.4.1,有效期至2021.3.31；编号KGG-ZJ041，规格GKC-6，高压断路器机械特性测试仪，校准日期2020.4.1,有效期至2021.3.31，符合要求。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 检查成套部（仓库）现场在用的编号 1623，Ⅲ级的OCS-5-XS型的电子吊秤（制造单位：中储恒科物联网系统有限公司），未列入测量设备台帐管理，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1 条款的要求。 现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部 | 次要 不符合项01 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查重要测量过程，真空断路器耐压测量、氧化锌避雷器泄漏电流检测、控制柜绝缘电阻测量、工频耐压测量、耐压值零位校准、爬电距离测量、回路电阻检测、接地电阻检测等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（耐电压测试仪、避雷器测试仪、绝缘电阻测试仪、游标卡尺测量、回路电阻测试仪、接地电阻测试仪等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见铜排镀锡层厚度检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质检部 |  |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 企业一年来未新增测量过程，查看了已识别的48个重要测量过程，抽查了重要测量过程：铜排镀锡层厚度检测过程，编写了控制规范DS-GS-2020-01 ，体系运行以来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见铜排镀锡层厚度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《铜排镀锡层厚度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 质检部 |  |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》， 抽查了重要的测量过程：铜排镀锡层厚度检测过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《铜排镀锡层厚度检测过程监视统计记录表》及《铜排镀锡层厚度检测过程质控图》。 | 质检部 企管部 |  |
| 5 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年10月11日，组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 企业于2020年11月6日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理张梓康主持，由管代徐军令华汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 质检部 |  |
| 6 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的三个不符合项： 1.提器具编号为KGG-ZJ024，型号规格NCJ2672D，证书编号为Z20193-D080777的耐压测试仪，未提供验证记录。不符合GB/T19022-2003中7.1.1应设计并实施计量确认，以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证。的规定要求。 企业采取的纠正措施：企业质检部提供了《计量确认过程验证记录》，对编号为KGG-ZJ024，型号规格NCJ2672D的耐压测试仪进行了计量确认过程验证，1、对0-5kV测量范围进行了验证，产品技术要求在2.5kV/5s,产品无击穿、无闪烁，2、对测量设备的允许误差±2%进行了验证，企业配备了耐压测试仪运行检查盒，对测量设备的2.5kV的零位校准，验证人戴晶，审核人：李立军，验证日期2020.4.6，满足要求。 2.规格型号为CCX3-2500A/5P的母线槽确认检验记录中爬电距离标准要求≥16mm，测量器具为数显游标卡尺，实测记录为17mm，不符合数显游标卡尺读数原则。不符合GB/T19022-2003中 7.2.4 测量过程的记录 计量职能应保存记录以证明测量过程符合要求，记录内容包括： b) 从测量过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息 。”的规定要求。 企业采取的纠正措施：提供了2020年12月3日的《母线槽确认检验记录》，产品规格CCX3-2500A/5P，爬电距离标准要求≥16mm，检测结果17.32mm,满足游标卡尺读数原则，满足要求。 3.查看外部供方管理文件，对外部校准服务方深圳天溯计量检测股份有限公司，未进行识别、评价。不符合审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准的6.4条款关于“应根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择。应规定选择、监视和评价的准则并形成文件，并记录评价结果。”的规定要求。 企业采取的纠正措施：企业已收集了深圳天溯计量检测股份有限公司的营业执照、实验室认可证书CNASL5138,有效期至2023年7月21日及获认可的能力范围证书附件，并对外部校准服务方深圳天溯计量检测股份有限公司的资质及授权开展的校准项目进行了识别、评价和确认，提供了2020年3月1日的DS-001《合格供方调查、评价表》，评价意见：可以成为合格供方，主管领导审批意见，同意满足要求。 上年初审确定的三个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 质检部 企管部 |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业的强检计量器具3只，主要是用于安全防护的压力表，Y-100,1.6级(0~1.6)MPa，在有效期内，满足计量法制要求。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位，有个别上墙的操作规程中的“kV”, 写成“KV”，“mm”写成“MM”,已和相关人员进行了沟通，及时整改。 | 质检部 企管部 销售部 |  |
| 8 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查DS/CLSC-2019《管理手册》规定了公司的管理方针及测量管理体系5项质量目标与管理方针一致。企业质量目标已分解到各部门，有具体指标可测量。公司总质量目标由质检部按季度统计至2020年3季度，均能达标。 | 质检部 企管部 |  |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、招标投标、企业内部管理提升。 | 销售部 企管部 |  |
| 12 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 企管部 |  |