编  号：0211-2019-2020

现场审核记录二

企业名称：鼎圣集团有限公司

审核员：    李政阳                               审核日期：2020年12月5日-6日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查：企业编制了《外部供方管理程序》。 质检部负责建立供方名录搜集供方资料，组织合格供方的评审活动。按合格供方目录选择采购单位进行测量设备的采购。 查：企业提供了《外部合格服务方清单》，对深圳天溯计量检测股份有限公司行了合格评价。符合标准要求。 | 质检部 成套部 | 否 |
| 2 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：企业编制《测量设备台账》，对测量设备进行管理。监视和测量设备共83台。均在有效的检定校准状态，企业测量环境满足要求。抽查8台设备信息和证书信息可追溯，详见《测量设备溯源抽查表》。。 查：质检部编号为DSY18的X射线荧光镀层测厚仪为贴计量确认标识，不符合6.2.4标识的要求。 | 质检部 成套部 设备部 开关柜事业部 桥架母线事业部 | 02 |

| 3 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：企业建立了《计量确认过程验证记录表》对检测能力进行分析，编制了《计量要求导出和计量验证记录表》导出关键测量过程的计量要求。 查：铜排镀锡层厚度检测过程导出了计量要求并进行了验证，验证方法正确。 | 质检部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业按照《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对测量过程进行了识别，企业共识别测量过程有61个，其中重要测量过程48个，查：《计量确认过程验证记录表》铜排镀锡层厚度检测过程受控。 | 质检部 成套部 开关柜事业部 桥架母线事业部 | 否 |
| 5 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 查：企业编制《不合格管理程序》对测量管理体系中不合格的测量过程，测量设备进行分类、确认、标识、记录、隔离、评审、处置及改进做出规定。查：企业未发现不合格的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 查；企业主要耗能为电和水，2020年1-11月份总用电298240千瓦时，用水10623吨，不是重点用能单位 | 设备部 |  |
| 7 | 安全环保管理 |  | 抽查安全阀校验报告，编号JS-2020-N30101，校验日期2020年9月13日，校验结果合格。查编号为ZJ-CD-2020-D-10387的叉车定期检验报告，校验日期2020年5月14日，校验结果合格。查：编号为ZJ-QD(4170)-2018-Y1099起重机械首次检验报告,校验日期2018年12月18日。校验结果合格。 | 企管部 |  |