测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | TZL30型消防过滤式自救呼吸器佩戴质量测量过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 实验室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 佩戴质量 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |
|  |  | 要求 |  | ≤1000g |  |  |  | 允许不确定度 |  | 166g（k=2） |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 电子秤 |  |  | （0－30）kg |  | / |  | +0.3g |  | 无 |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | GB21976.7-2012 建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB21976.7-2012 建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温常湿 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 潘炳森 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度,过程有效 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 从体系建立至至今，每月使用核查标准进行10次重复测量，记录其示值，生成平均值及标准偏差，形成控制图。图形显示过程稳定受控。 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 已绘制建立体系至今的控制图 |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法 已受控、环境条件常温常湿满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程监视每月采用核查标准进行核查，并绘制平均值－标准偏差控制图，结果处于控制限之内。。该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：                年        月      日

审核员：                           被查部门代表：

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | TZL31型消防过滤式自救呼吸器连接强度测量过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 实验室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 连接强度 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |
|  |  | 要求 |  | ≥50N |  |  |  | 允许不确定度 |  | 35N（k=2） |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 指针式推拉力计 |  |  | （0－300）N |  | / |  | －0.2N |  | 无 |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | GB21976.7-2012 建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB21976.7-2012 建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温常湿 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 甘棕术 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度,过程有效 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 过程监视采用不同设备间比对测试 已进行体系建立以来的比对测试 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件常温常湿满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程监视采用同准确度等级不同测量设备比对测试结果进行分析，结果处于控制限之内。该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：           年     月       日

审核员：                                        被查部门代表：