受理编号：0061-2016-2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称：广东锐捷安全技术股份有限公司

审核员：                                              审核日期：  2020年11月25日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 公司主要的生产及检测依据是GB21976.7-2012和GB 4351.1- 2005、CCGF 607.1等标准，公司按制定了公司的产品标准，按产品要求、工序要求及导出了计量要求。 计量要求按顾客要求，产品要求及法律法规要求进行了导出，导出结果基本正确。具体见《计量要求导出和计量验证记录表》 | 产品事业部 产品认证与质量控制中心 | 不列入 |
|  | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3 质量目标 | 已制定本部门质量目标 ，目标可测量，根据统计数据目前均已达成质量目标。 | 产品认证与质量控制中心 产品事业部 | 不列入 |
|  | 是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 5.4管理评审 | 已于2020年10月29日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 能提供评审计划、资料及报告。 | 管理层/管理者代表 | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ | 6.2.2 软件 | 实验室有测量软件台账，主要测量软件有水压爆破试验软件、面罩阻燃测试软件等，现场抽查有软件确认记录。 | 产品认证与质量控制中心 产品事业部 | 不列入 |
|  | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ | 6.2.3 记录 | 现场查2020年6月15日滤烟纸的进货检验报告，填写符合要求。查2020年7月3日《成品检验报告》，产品名称TZL30型消防过滤式呼吸器，检验员：王勇，审核人：杨劲松。记录填写正确，已妥善保管。 | 产品认证与质量控制中心 产品事业部 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 测量设备是否与其他设备清楚地区分？ 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 抽查定量包装秤（出厂编号：MIT9300475）定量包装称（编号MIT9300475）气相色谱仪（20160402034）、酸度计（编号803825），设备经过广州市番禺质量技术监督检测所。设备上已粘贴校准标识。标识符合要求。 | 产品认证与质量控制中心 产品事业部 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？是否包括标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？ 现场抽查1~2测量设备的有关信息，核对是否一致。 | 6.3.1 测量设备 | 公司已形成《测量设备管理程序》。 公司按测量设备管理程序对测量设备进行管理。各部门负责建立本部门测量设备台账。由产品认证与质量控制中心对立公司的测量设备总台账，测量设备处于有效校准状态。对测量环境无要求。 查光度计（出厂编号：403128）、氧气检测仪（编号2225706），设备经过校准。查宣包装秤已进行检定。 上述测量设备帐物一致。 | 产品认证与质量控制中心 产品事业部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 本部门对测量环境无特殊要求。 | 产品认证与质量控制中心 产品事业部 | 不列入 |
|  | 是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。 | 6.4外部供方 | 公司已经制定《计量外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。产品认证与质量控制中心已将检定/校准机构广东省电子电器研究所和广州市番禺质量技术监督检测所以及提供环境监测的广东科旭检测评价技术服务有限公司纳入合格外部供方名单。 以上外部供方均有合格供方年度 评价记录。 | 产品认证与质量控制中心 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 已经制定《计量确认程序》、《计量标识管理程序》 抽查电子天平（出厂编号SHP02005106488），该设备已进行验证，验证结果符合计量要求，。该设备的有计量确认过程记录。 设备粘贴校准标识即表示确认合格。热风循环干燥箱（编号2017FCHX0218001）。有计量确认过程记录。 查钢三总装车间的精密电子天平，编号2008051294，已经过检定合格。查气体车间的电子秤（编号1606033241）已经过检定。 | 产品认证与质量控制中心 产品事业部 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔是否得到评审? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 计量确认间隔的制定和调整方法已经在《计量确认程序》。计量确认间隔已得到评审，暂未进行调整。 | 产品认证与质量控制中心 产品事业部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 产品认证与质量控制中心 产品事业部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? | 7.2 测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》 测量过程已进行分类管理 公司的关键测量过程已按要求进行管理，具体见《测量过程控制检查表》。 | 产品认证与质量控制中心 产品事业部 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 已形成《测量不确定度评定程序》，本部门的关键测量过程，已开展不确定度评定工作 。公司的关键测量过程不确定度见不确定度原始记录。 | 产品认证与质量控制中心 产品事业部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 公司通过外部校准/检定对公司测量设备进行溯源。查盐雾试验机、液压万能试验机、定量包装秤、材料水份等测量设备均已进行校准/检定，能提供证书。 | 产品认证与质量控制中心 产品事业部 | 不列入 |
|  | 是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？ 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？ 查内审的有关记录 | 8.2.1 （审核和监视）总则 8.2.3 测量管理体系审核 | 已形成《测量管理体系内部审核控制程序》、《计量满意度测评程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。本年度内审共发现2项轻微不符合 内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。 | 管理层/管理者代表 产品认证与质量控制中心 | 不列入 |
|  | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测量程序》。 产品认证与质量控制中心负责内部顾客满意度调查。2020年10月已按计划开展满意度调查。 | 产品认证与质量控制中心 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 | 有测量管理体系监视计划及记录，现场可提供监视记录 | 产品认证与质量控制中心 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 | 查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。研发中心的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 管理层/管理者代表 产品认证与质量控制中心 产品事业部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。 本年度没有不合格测量设备。 | 产品认证与质量控制中心 产品事业部 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司已编制《测量管理体系改进程序》。 本部门暂未采取纠正和预防措施。 | 产品认证与质量控制中心 产品事业部 | 不列入 |
|  | 检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167－2006 | 该公司不属于重点能耗企业，已经按要求统计公司水电气总能耗。该公司消耗的能源包括水和电，2019年全年总能耗701吨标准煤。已经分别配备了计量用电能表（1.0级）1台、水表（2.0级）1台、供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。能源计量器具配备率和准确度等级符合GB 17167-2006要求。 | 公司 | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用情况较好 要求强制检定的测量设备已进行强制检定，公司的定量包装秤已进行强制检定，能提供检定证书。 | 公司 | 不列入 |