附录B

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 03 | 测量过程名称 | 接装纸卷芯壁厚测量过程 | 测量过程规范编号 |  | JL-YF/GF-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 研发中心 | 测量项目 | 壁厚 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：游标卡尺 测量方法：将试样放于检测台，游标卡尺对准零位后开始测量，读取数据。 环境条件：温度:（23±2）℃ 湿度：（50±10）RH 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看型号规格：（0-150）mm的游标卡尺，其校准证书编号：L字第20200802-0158 ，校准日期：2020年08月10日，校准机构：许昌市质量技术监督检验测试中心。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2020年08月11日，用（0-150）mm的游标卡尺对接装纸卷芯壁厚进行3次测量，平均值为1=5.147mm。 （2）2020年10月21日，用（0-150）mm的游标卡尺对接装纸卷芯壁厚进行3次测量，平均值为1=5.133mm。 壁厚测量结果的扩展不确定度为U=0.05mm，k=2 En=0.20 当En≤1时，测量过程有效。此En=0.20<1 ，该测量过程有效。 确认人员：杨永磊 日期：2020.10.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |