编    号：0168-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：许昌帝豪实业公司

审核员：  刘复荣

审核日期： 2020年11月23日上午至2020年11月24日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 查研发中心使用的厚度仪，型号：ZH-4型，出厂编号1102，校准证书编号：L 字第20200915-0122号，校准日期：2020年08月10日，有效日期：2021年08月09日。处于有效校准状态，有确认合格标识，符合要求。 查《监视测量设备台账》，对测量设备进行了A、B、C分类管理。抽查器具：J-5008，型号规格：MXD-01的摩擦系数仪，校准日期：2020年10月15日；查器具编号J-3147；型号规格：45C8-V的速度表，校准日期2020年10月15日。测量设备证书与台账信息均一致。符合要求。 查水松纸工段环境条件要求:温度26±2℃，湿度60±5%RH,查2020年8月的《环境温湿度控制记录表》表明，环境条件满足要求。 | 研发中心 纸箱工段 水松纸工段 铝箔工段 生产管理部 | 否 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 查《监视测量设备台账》中的纸管抗压试验机，其器具编号AFGY-181121；规格型号AF-GY；校准日期2020年10月15日；校准证书编号:ST202010038707;进行了计量确认并粘贴了确认标识。 查研发中心的证书编号为ST2020100 38707的纸管抗压试验机的校准证书，未描述本次校准所使用的主标准器的计量特性信息，不符合认证审核准则条款 “7.1”计量确认的要求。 抽查高度控制测量过程“接装纸卷芯壁厚测量过程”的“计量要求导出和计量验证记录表”，测量要求识别正确，使用的测量设备为（0-3）m的钢卷尺，已送许昌市质量技术监督检验测试中心校准，其校准证书编号为L字第20200815-0112号；校准日期为2020年08月10日；并查该测量过程的的《测量设备计量确认过程验证记录表》,记录编号202001，已经进行了计量确认验证，验证日期：2020年08月11日，用进行了验证，方法正确，符合要求。 | 研发中心纸箱工段 水松纸工段 铝箔工段 生产管理部 | 不符合01 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 查《测量过程及控制一览表》，新增1个测量过程，对测量过程进行了管理。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，查关键测量过程《接装纸卷芯壁厚测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。测量过程定期进行了监视控制，并进行了关键测量过程的不确定度评定，见附录A《接装纸卷芯壁厚测量结果不确定度评定》，符合要求。 | 研发中心 纸箱工段 水松纸工段 铝箔工段 生产管理部 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查7份测量设备检定/校准证书，签章资质有效，符合要求。查深圳中航技术检测所有限公司，其CNAS注册号为CNAS L0680 ;查许昌市质量技术监督检验测试中心的计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410011号。 | 研发中心 生产管理部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能品种为水、电、天然气。 企业2019年11月到2020年10月用水5290吨，折合0.450吨标煤；用电323.7万度，折合397.83吨标煤；用蒸汽6472吨，折合554.75吨标煤；共计953.03吨标煤。 企业不是重点用能单位。 | 生产管理部 | 否 |