编    号：0166-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：    开封市盛达水表有限公司   _

审核员：_   鞠录梅  _________________

审核日期： 2020年11月25日 下午至2020年11月26日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司制定了《测量管理体系内部审核计划》于2020年7月16日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为1个组，对公司4个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现2个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2020年7月30日，按其纠正措施已完成整改工作，2个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2020年8月16日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理孙胜主持，管理者代表史维安汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。评审的内容有：测量体系质量目标完成情况；体系职责分配是否合理；内部审核发现的2项不符合项整改纠正问题；测量设备现场管理和测量过程控制的实施情况等问题，落实了质检部等责任部门。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 办公室 质检部 | 否 |
| 2 | 企业是否持续识别顾客的测量要求并转化为计量要求？ 是否提供满足顾客要求的证据？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 查《2020年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出客户满意度调查表10份，顾客满意度为96.8%。企业未收到投诉。供销部等部门均已识别顾客的测量要求，质检部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 | 供销部 质检部 | 否 |
| 3 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7. 2.3测量过程的实现 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业共有27个测量过程，已对6个重要测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。2020年新增1个关键测量过程为《冷水水表电压变化测量过程》，已制定了《冷水水表电压变化测量过程控制规范》。查《冷水水表电压变化测量过程监视统计记录表及控制图》，对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 查企业对关键测量过程，使用的测量设备进行了计量确认和验证。测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 4 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查《2020年质量目标完成统计表》，已对4个部门涉及的5项质量目标完成情况进行统计，年度质量目标均达标。查质检部质量目标完成项目共5项，与《2020年度质量目标分解表》中分解的质量目标项目相符。查顾客满意度目标值为96%，2020年共调查客户10个，客户满意度为96.8%，年度质量目标完成情况较好。 | 办公室 质检部 供销部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对测量管理体系2019年度认证审核发现的2个不符合项，制定了预防纠正措施：并按其纠正措施进行了整改工作。查不符合01的整改，已将2019年10月30日，《合格供方评价记录》补填了提供测量设备供应商“青岛华宏仪器仪表有限公司”的厂家调查、评价表等资料。符合要求。查不符合02整改，已将《测量过程及控制一览表》中电磁水表中的“技术文件”一栏填写为依据的标准“JJG162-2009冷水水表”。经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 质检部 供销部 | 否 |
| 6 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司未增加新测量设备供方和服务供方。抽查了《合格供方、服务方名册》中测量设备“水表检定装置”的供方为宁波市水表仪器厂，查该供方《合格供方评价记录》一份，评价日期为2020年4月15日。已对使用情况进行评价。 查2020年1月16日《合格供方评价记录》1份，已对检定校准服务供方 “开封市质量技术监督检验测试中心”进行持续评价，符合要求。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 7 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？计量？ | 7.3.2溯源性法制要求 | 查企业未建立计量标准。企业54台（件）测量设备，列入企业计量管理工作，规定了13台件测量设备列入强制检定。 抽查编号927的“水表检定装置”，检定机构：河南省计量科学研究院，计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01031号。查编号为558的“水表检定装置”、编号为18052424的“绝缘电阻表”。 检定机构：开封市质量技术监督检验测试中心，计量检定机构授权证书号：（豫）法计（2018）410003。检定证书填写规范、无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。测量设备溯源至法定计量检定机构、社会公用标准。详见《量值溯源抽查表》。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 查生技部大口径车间装配现场使用的编号为F1919，（0-2.5）MPa压力表，标识有效日期为2020年07月07日。查该压力表的检定证书，检定日期为2020年01月08日，有效日期为2020年07月07日，经确认该压力表已到期但未送检。不符合认证审核准则条款号：7.3.2 溯源性的要求。 | 质检部 生技部 | 不符合02 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内和海外市场、客户二方审核及企业形象广告宣传。 | 办公室 供应部 | 否 |