编    号：0166-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：开封市盛达水表有限公司

审核员：  刘复荣

审核日期： 2020年11月25日下午至2020年11月26日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 查生技部使用的数字万用表，型号规格：VL9205A，校准证书编号：电字20200305-0018，校准日期：2020年03月30日，有效日期：2021年03月29日。处于有效校准状态。 查《测量设备管理台账》，对测量设备进行了分类管理。查架盘天平：出厂编号：03260，型号规格：JYT-10 1g-1000g，检定日期：2020年01月03日；查出厂编号：02，型号规格：WSB-A1的温湿度表，检定日期2020年01月09日，证书编号：热字20200108-002号。测量设备证书与台账信息均一致。符合要求。 查生技部大口径车间的2020年10月份的温湿度记录表明，环境条件满足要求。 查质检部出厂编号为551的水表检定装置，检定证书编号为ST202010038707，校准日期为2020年10月15日，未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款 “6.2.4”的要求。 | 质检部 生技部 供销部 | 不符合01 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 查高度控制测量过程“冷水水表电压变化测量过程”的“计量要求导出和计量验证记录表”，测量要求识别正确，使用的测量设备为（0-1000）V的数字万用表，已送开封市质量技术监督检验测试中心校准，其校准证书编号为电字第20200305-0018；校 准日期为2020年03月30日；并查该测量过程的《测量设备计量确认过程验证记录表》，用准确度比较法进行验证，方法正确，符合要求。 | 质检部 生技部 供销部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的《测量过程及控制一览表》，新增1个测量过程：冷水水表电压变化测量过程。对测量过程进行管理，对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，查关键测量过程《冷水水表电压变化测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。测量过程定期进行了监视控制，并进行了关键测量过程的不确定度评定，见附录A《冷水水表电压变化测量结果不确定度评定》，评定方法正确，符合要求。 | 质检部 生技部 办公室 供销部 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查7份测量设备检定/校准证书，签章资质有效。查设备的校准机构：开封市质量技术监督检验测试中心，其计量检定机构授权证书号：（豫）法计（2018）410003，符合要求。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能品种为电。 企业2019年12月到2020年11月用电88221度，折合10.842吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生技部 | 否 |