[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                                            编号：0221-2020
现场审核记录

企业名称：开封市宏达变速机械有限公司  
审核员：    刘复荣_____________  

审核日期： 2020年11月27日上午至2020年11月28日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	企业编制了PM/MM-2020《测量管理手册》，明确了相关部门的职能。

询问质量部史永军、技术部张胜坤等测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。
	技术部

质量部

生产部

销售部
	否

	2
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	企业编写了PM/MCP052020《文件控制程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。

查质量部执行的标准GB/T230.1-
2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》，现行有效，受控。
	技术部

质量部

管理部
生产部
	否

	3
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	公司编制了PM/MCP06-2020《测量软件管理控制程序》，其中规定了对软件的控制要求。

查企业的“软件系统台账”，共88个软件；并对软件进行了识别确认。
	质量部

生产部

设备部
	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编写了PM/MCP07-2020《记录控制程序》,规定了记录的控制要求。

查管理部的编号为GL-JL-6.1-02的“培训有效性评价表”1份，培训内容：过程质量控制，培训时间：2020年07月23日-24日。

查检测中心的编号为JZ-JL-8.4-01的“进料检验记录表”1份，产品名称：拨叉，使用的检验设备：高度尺、杠杆表等，检验时间：2020年10月19日。
记录保存时间3年，符合要求。
	技术部

质量部

生产部
管理部


	否

	5
	是否有计量确认状态标识
	6.2.4标识
	企业编写了PM/MCP08-2020《封印和标识管理控制程序》,规定了标识的控制要求。

查出厂编号为0089的洛氏硬度计，校准证书编号：PS20113310010,校准日期：2020年11月20日，已粘贴计量确认状态标识。
	质量部

生产部


	否

	6
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	企业编写了PM/MCP09-2020 《测量设备管理控制程序》、PM/MCP08-2
020《测量设备计量确认管理控制程序》。规定了测量设备的维护管理要求。

企业建立了《检测设备台账》，共有577台测量设备纳入测量管理体系。测量设备管理和溯源符合要求。

查检定证书编号：长字2020703-
0034的游标卡尺（型号为0-150mm），检定日期：2020年07月15日，检定机构：开封市质量技术监督检验测试中心，该机构的计量检定机构授权证书号：（豫）法计（2018）410003号。

查校准证书编号:PS20113310007的三坐标测力机（型号500×300×400）,校准日期：2020年11月20日，校准机构：深圳品信检测科技有限公司，该计量检定机构的CNAS注册号：CNAS L9269。
台账信息和证书信息一致，量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。
	质量部

生产部

设备部

采购部
	否

	7
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2环境
	企业编写了PM/MCP10-2020《测量设备环境控制程序》文件，规定了对环境条件的控制要求。

查检测中心的2020年10月“温度计日常记录”，记录编号：JZ-JL-7.1
.5.2-16,环境条件满足要求。
	质量部

生产部

	否

	8
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.1.计量确认
	公司编制了PM/MCP15-2020《测量过程设计和实现控制程序》，明确了

对测量过程的管理要求。

建立了《测量过程及控制一览表

》、《计量确认过程验证记录表》，识别顾客、组织和法律法规的要求及测量过程要素和控制线，并确定计量要求。

公司对测量过程按照关键、重要、一般进行了分类管理。

建立了PM/MCP12-2020《测量设备计量确认管理控制程序》及PM/MC
P08-2020《封印和标识管理控制程序》。
	技术部

质量部

生产部


	否

	9
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编写了PM/MCP14-2020 《计量确认间隔管理控制程序》、PM/MCP09-2020《测量设备管理控制程序》文件。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 


	技术部

质量部

生产部

设备部
	否

	10
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编写了PM/MCP09-2020《测量设备管理控制程序》文件、PM/MCP12-2020 《测量设备计量确认管理控制程序》文件、PM/MCP14-2020 《计量确认间隔管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	技术部

质量部

生产部

设备部
	否

	11
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	企业建立了PM/MCP12-2020 《测量设备计量确认管理控制程序》、建立了《测量过程及控制一览表》，共38个测量过程,其中10个重要过程，关键过程1个，一般过程27个。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，其中“JS85E-1702056一、二档拨叉硬度检测过程”属于关键测量过程。编制了HD-ZL-01《JS85E-1702056一、二档拨叉硬度检测过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行控制。

抽查关键测量过程HD-ZL-01JS85
E-1702056一、二档拨叉硬度检测过程的《计量确认过程验证记录表》,记录编号：CL3-JL2，验证方法是准确度比较法，符合要求。

查检测中心2020年10月15日的“金相热处理实验报告”，批号20201015-59，记录编号J8-JL-7.1-12，没有检验依据和检验设备的的描述，不符合认证审核准则条款 “7.2.4（a）”的要求。

	技术部

质量部

生产部


	不符合01

	12
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	  企业编写了PM/MCP16-2020 《测量不确定度管理控制程序》文件满足标

准要求。现场重点抽查了《JS85E-1702

056一、二档拨叉硬度检测测量不确定度评定》，方法符合要求。见附件《JS85E-1702056一、二档拨叉硬度检

测不确定度评定》。
	技术部

质量部
	否

	13
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业测量设备委外送检到“深圳品信检测科技有限公司”、“开封市质量技术监督检验测试中心”、“河南省计量科学研究院”进行检定/校准。均已溯源到SI单位。详见附件《测量设备溯源抽查表》。
	质量部

生产部


	否

	14
	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2.2 顾客满意
	企业编制了PM/MCP01-2020 《顾客满意控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。

2020年9月对公司顾客的满意度进行了调查，共发出5张调查表。收回5张，顾客满意度99.7%。
	质量部
销售部
	否

	15
	企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2020年10月26-27日，单独组织了公司内部的测量管理体系内部审核，对公司所有部门进行全要素审核，发现6.3.1测量设备和7.3.2量值溯源管理控制程序共计2个不符合项，并已在规定时间内完成整改，不符合项关闭。
	质量部
	否

	16
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制的PM/MCP17-2020《审核和监视管理控制程序》中规定了测量体系监视控制要求。对列入体系管理的测量过程、测量设备和计量确认过程按规定进行监视，并持续有效进行监视。
	技术部

质量部

生产部


	否

	17
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查出厂编号：20-0201574的压力表，型号/规格：（0-1.6）MPa,检定日期：2020年07月20日。计量单位使用情况符合要求。
	技术部

质量部

管理部
	否

	18
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电。2019年11月-2020年10月能耗为：1795078kWh,折标煤220.615吨标煤；企业不是重点用能单位。
	生产部


	否


 4 / 4

