受理编号：0053 -2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 测量辛烷值 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | RON (90～98)±0.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 5487-2015、GB 17930-2016 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 被测参数要求：辛烷值在90～98之间时，根据分析方法GB/T 5487-2015的要求，仪器重复性为±0.25。 - 2、根据GB 17930-2016 车用汽油标准中表三要求92号汽油辛烷值不低于92.0，95号汽油辛烷值不低于95.0。 - 3、根据工艺控制要求，汽油产品辛烷值(90～98)±0.2。 - 综上，导出辛烷值计量要求为RON 在90～98之间，测量重复性为±0.2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 辛烷值机 | CFR F1/F2 |  | 辛烷值在（90-98）之间时试样不确定度为0.2 | / |  | 2021.2.14 |
| 计量验证记录 测量设备经甲苯标样93.4，甲苯标样96.9的两个标样验证，辛烷值在RON（90～98）之间时不确定度为0.2，满足于测量过程RON (90～98)±0.2。 验证结论： □√符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |