SHTH-T6.14.00.125

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 测量辛烷值 |  | 被测参数要求 | RON (90～98)±0.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 5487-2015、GB 17930-2016 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 被测参数要求：辛烷值在90～98之间时，根据分析方法GB/T 5487-2015的要求，仪器重复性为±0.25。 - 2、根据GB 17930-2016 车用汽油标准中表三要求92号汽油辛烷值不低于92.0，95号汽油辛烷值不低于95.0。 - 3、根据工艺控制要求，汽油产品辛烷值(90～98)±0.2。 - 综上，导出辛烷值计量要求为RON 在90～98之间，测量重复性为±0.2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性（不确定度） |  | 检定证书 编号 | 校准有效期 |
|  | 辛烷值机 |  | CFR F1/F2 | 辛烷值在（90-98）之间时试样不确定度为0.2 |  | / | 2021.2.14 |
| 测量设备经甲苯标样93.4，甲苯标样96.9的两个标样验证，辛烷值在RON（90～98）之间时不确定度为0.2，满足于测量过程RON (90～98)±0.2。 验证结论：■符合□有缺陷□不符合 验证人员签字：何云峰 验证日期： 2020 年8月16日 |  |  |  |  |  |  |  |