编号：0116-2018-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | **大连华科机械有限公司** | 审核员 | 王玉玲 |
| 部门 | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备编号 | 测量设备准确度级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 1 | 游标卡尺 | 0-1000mm | 023105 | ±0.07mm | 量块五等 | 瓦房店市计量检定测试所 | 2020.09.26 | √ |
| 2 | 压力表 | (0-60)MPa | K187 | 1.6级 | 活塞压力计0.05级 | 瓦房店市计量检定测试所 | 2020.09.26 | √ |
| 3 | 加盘天平 | JPT-5 | 7963 | ±1mg | 精密砝码 | 瓦房店市计量检定测试所 | 2020.09.26 | √ |
| 4 | 游标卡尺 | 0-150mm | 5376 | ±0.02mm | 量块五等 | 瓦房店市计量检定测试所 | 2020.09.26 | √ |
| 5 | 游标卡尺 | 0-500mm | 01000167 | ±0.04mm | 量块五等 | 瓦房店市计量检定测试所 | 2020.09.26 | √ |
| 6 | 百分表 | (0-10）mm | 117553 | ±0.001 | 百分表检定仪 | 瓦房店市计量检定测试所 | 2020.09.26 | √ |
| 7 | 外径千分尺 | （50-75）mm | 68707 | ±0.01mm | 量块4等 | 瓦房店市计量检定测试所 | 2020.09.26 | √ |
| 8 | 万能角度尺 | （0-320°）mm | 5403 | 2′ | 角度尺检定仪 | 瓦房店市计量检定测试所 | 2020.09.26 | √ |
| 审核综合意见：该公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至有相应资质的机构进行检定、校准，抽查8份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |
| 审核员签字： 部门代表签字：审核日期：2020年11月17日  |