编  号：0104-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称：沈阳北方防爆股份有限公司

审核员： 王玉玲                                   审核日期：2020 年11月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 现场抽查，出厂编号：13094304 型号ZC-7兆欧表，校准日期2019.12.16，计量确认周期12个月，编号125609（0~3）mm内径吧百分表检定日期2019.12.16，计量确认周期12个月，编号1311961038接地导通电阻测试仪AN96134XM校准日期2020.5.22；计量确认周12个月；均处于有效计量确认状态，使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。公司所有测量设备均溯源到云南中检测试科技有限公司检定/校准。符合要求。 在质管部发现型号为NPT1/2-14螺纹环规等供共计16个测量设备，有检定校准证书但没有纳入测量设备台账中管理，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款“用于监视和记录影响量 的测量管理体系内”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号： 6.3.1条款 测量设备 | 质管部、生产部（生产车间） | 次要不符合01 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的6项质量目标，质管部已对公司总的质量目标进行了统计，2019年11月-2020年10月质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。 | 质管部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 质管部提供关键控制过程“BLD52隔爆面外径测量”等参数描述正确，符合要求。测量过程中使用的游标卡尺。计量确认周期12个月，经过云南中检测试科技有限公司校准，粘贴的计量确认合格标识，信息量齐全，符合标准要求 | 质管部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.1 总则 | 企业未增加新的关键测量过程。抽查了关键测量过程：“BLD52隔爆面外径测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。 | 质管部 技术部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对关键控制过程“BLD52隔爆面外径测量进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 质管部 | 否 |
| 6 | 是否对进行顾客满意度调查？ | 8.2.2 顾客满意 | 查外部客户满意度调查记录：查企业提供7张外部顾客满意度调查表，满意度100%，符合要求。 | 销售部 |  |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《BLD52隔爆面外径测量》显示:2019年1月到2020年11月对关键控制过程“BLD52隔爆面外径测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 质管部 | 否 |
| 8 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2019年6月10日组织了公司测量管理体系内审，内审分二个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，企业内审共开出了1个不符合项，已按期整改。系的审核结果和体系的所有更改。……”的规定要求.企业于2020年6月17日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司管代金太源主持并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 质管部、 |  |
| 9 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司对监督审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施，已对开出的不符合项：有整改措施，相关人员进行培训有相关培训记录及对培训效果的评价，对1项不符合项的整改资料齐全。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司认证审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，同意关闭不符合项。 | 质管部 | 否 |
| 10 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查产品过程检验报告技术参数防爆接线箱、绝缘电阻、电气间隙、爬电距离、通电试验、标注的计量单位 书写正确，符合要求。 企业强制检定计量器具6台件，已纳入测量设备台账管理，并经过检定校准符合要求。企业生产的产品不属于定量包装产品。 | 质管部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水、电；查企业2019年11月至2020年10月，能耗总量198.4吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 综合办 | 否 |
| 12 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 销售部建立和评价测量设备合格供方名录。质管部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。企业测量设备委托有资质机构检定校准。符合要求。 | 销售部 |  |