编  号：0008-2020-2020

审核员现场审核记录

企业名称：大庆瑞兴嘉机械制造有限公司

审核员： 王玉玲                                  审核日期：2020年11月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号：0054213（0-150）mm游标卡尺计量确认周期12个月；2020.1.4检定校准。绝缘电阻表编号14030565于2019年12月31日检定校准周期12个月等，均处于有效计量确认状态使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。公司所有测量设备均溯源到大庆油田计量检定所检定、校准。符合要求。 在质检部发现型号为ZC-7，编号14030565的绝缘电阻表，有检定校准证书但没有纳入测量设备台账中管理，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款“用于监视和记录影响量 的测量管理体系内”的规定要求。 | 质检部、生产技术部（生产车间） | 次要不符合01 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的5项质量目标，质检部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年1月-2020年11月质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。 | 质检部 综合部 生产技术部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：关键测量过程搅拌器井口法兰紧固螺栓表面硬度检测使用的测量设备均经过计量确认，验证方法正确，信息量齐全，符合标准要求。 | 质检部 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.1 总则 | 企业关键测量过程。测量过程搅拌器井口法兰紧固螺栓硬度检测经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。 | 质检部 生产技术部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对关键测量过程搅拌器井口法兰紧固螺栓硬度检测进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 质检部 生产技术部 综合部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《搅拌器井口法兰紧固螺栓硬度检测测量过程》显示:2020年1月到2020年11月对关键控制过程搅拌器井口法兰紧固螺栓硬度检测进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 质检部 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年10月28日组织了公司测量管理体系内审，内审分一个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，按期整改。企业于2020年11月15日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理李万林主持并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 质检部 生产技术部 | 否 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司对上年度审核中的2个不符合项，及时制定整改计划，现场审核时已关闭，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，符合要求 | 质检部 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 9 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查进货检验记录编号JL-8,2.4-01无缝钢管Q235B技术参数标注的计量单位正确， 企业强制检定计量器具一台，符合要求。企业生产的产品不属于定量包装产品。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2020年1月-2020年11月用电2.2t标准煤。不是耗能企业。符合要求。 | 综合部 |  |
|  | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 综合部建立和评价测量设备合格供方名录。质检部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。企业测量设备委托有资质机构检定校准。符合要求。 | 综合部 |  |